## офтал
Приложение 2
к тендерной документации
по закупу изделий медицинского назначения для офтальмологии
по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи на 2017год
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки изделия медицинского назначения для офтальмологии для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
Лот №1 | Вискот - офтальмологический вискоэластичный раствор, стерильный, однократного применения, в шприце объёмом 0,5мл с канюлей | Офтальмологический дисперсивный вискоэластичный раствор стерильный на основе высокоочищенных, не вызывающих воспаление, со средним молекулярным весом фракций натрия хондроитин сульфата и гиалуроната натрия содержится в одноразовых шприцах с луер-наконечником по 0,5 мл с отдельной стерильной тупоконечной канюлей 27 калибра. Вязкость раствора составляет не менее 40,000 ± 20,000 мПас (при степени сдвига 2сек-1, 250С). Осмолярность составляет 325 мОсм± 40мОсм; рН 7,2 ±0,2. Раствор абсолютно прозрачен и обладает превосходными свойствами текучести. | шт | 1010 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №2 | Офтальмологический вискоэластичный раствор ДисКоВиск стерильный, однократного применения, в шприце объёмом 1мл, с канюлей 27G | Офтальмологический стерильный, апирогенный, вискоэластичный раствор высокоочищенный, не вызывающих воспаления натрия хондроитин сульфата и натрия гиалуроната. Вязкость которого составляет 40.000-110.000 мПа.с (при скорости сдвига 1 сек-1, 25°С). В одноразовых шприцах с луер-наконечником по 1 мл с отдельной стерильной тупоконечной канюлей 27 калибра. Раствор офтальмологический вискоэластичный имеет средний когезивно/дисперсивный индекс (CDI) = 12. Вискоэластичные характеристики позволяют эффективно поддерживать объем, и дисперсные свойства обеспечивать защиту тканей для капсулорексиса. Вискоэластичный раствор поддерживает объем передней камеры, улучшает визуализацию во время операции, защищает эндотелий роговицы. | шт | 1005 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №3 | Картридж D к рукоятке Monarch III из Система имплантации интраокулярных линз | Картриджи D представляют собой пластиковую конструкцию с отверстием для ввода линзы с одной стороны и с отверстием для имплантации линз. Изделие однократного применения. И применяется совместно с рукояткой Monarch III и предназначены для складывания и имплантации интраокулярной линзы при проведении операции по удалению катаракты. Технические характеристики: длина -4,17 см, ширина 0,57см. Диаметр вход-ного отверстия 0,20 см, диаметр выходного отверстия - 0,15см Носики картриджей на выходе скошены под углом 45гр.. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности - 3 года. | Уп.(10шт) | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №4 | Наконечники: Ирригации/Аспирации, Ирригации/Аспирации из Система Infiniti Vision офтальмологическая | Наконечники: ирригации/Аспирации из Система Infiniti Vision офтальмологическая являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. | Уп.(4шт) | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №5 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2.3 мм | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420). Рукоятки изготавливают из поликарбоната. Все ножи предназначены только для одноразового применения, они стерильно упакованы в блистерную упаковку. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи с гладкой поверхностью, закругленным кончиком и предназначены для выполнения точных туннелей, карманов и разрезов. Такими ножами также рекомендуется выполнять первичные разрезы, так называемые «канавки» или «желобки». Уникальная конструкция и дизайн лезвия позволяют производить наиболее точные и деликатные ламеллярные рассечения. Лезвие может быть расположено в одной плоскости по отношению к рукоятке или под углом. Ширина лезвия в самой широкой части 2,3 мм. | Уп.(6шт) | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №6 | Нож офтальмологический стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2,75 мм | Офтальмологические ножи состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) . Рукоятки изготавливают из поликарбоната . Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи предназначены для выполнения разрезов определенной ширины, кератом с двойной заточкой с шириной лезвия не более 2,75 мм | Уп.(6шт) | 60 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №7 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2.4 мм | Офтальмологические ножи состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) . Рукоятки изготавливают из поликарбоната. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи предназначены для выполнения разрезов определенной ширины, кератом с двойной заточкой с шириной лезвия не более 2,4 мм | Уп.(6шт) | 150 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №8 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 15° | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) . Рукоятки изготавливают из поликарбоната . Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмо хирургических процедурах. Ножи офтальмологические чрезвычайно острые с односторонним режущим краем. Заточка лезвия выполнена под углом 150. | Уп.(6шт) | 200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №9 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 20ga | Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) . Рукоятки изготавливают из поликарбоната . Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи позволяют производить водонепроницаемые, самозакрывающиеся разрезы для введения через них инфузионных наконечников, ножей для витреального тела и других инструментов, используемых при витреоретинальной хирургии, с шириной лезвия 20ga. | Уп.(6шт) | 60 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №10 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 45° | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) . Рукоятки изготавливают из поликарбоната. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмо хирургических процедурах. Ножи офтальмологические чрезвычайно острые с односторонним режущим краем. Заточка лезвия выполнена под углом 45 0. | Уп.(6шт) | 10 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №11 | Пинцет для коагуляции из комплекта система Infiniti Vision офтальмологическая хирургическая | Пинцет для коагуляции из комплекта система Infiniti Vision офтальмологическая хирургическая должны являться сменными расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и использоваться в процессе работы. Биполярные коагуляционные пинцеты – должны предназначаться для облегченной конструкции и с эргономическим дизайном для снижения чувства усталости хирурга и, кроме того, для обеспечения точного управления и безопасной работы. Пинцеты должны быть выполнены с разнообразными типами браншей. | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №12 | Системы (блоки) управления потоками: из Система Infiniti Vision офтальмологическая | Системы (блоки) управления потоками: офтальмологические, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Тип системы определяется автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы в жидкостный модуль консоли, автоматически производятся все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Система является интерфейсом между консолью Inftnit и хирургическим наконечником. Она используется для регулирования подачи ирригационного раствора к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел состоит из жесткой пластиковой жидкостной камеры, дренажного мешочка, бесконтактного датчика давления, ирригационных (прозрачного цвета) и аспирационных (с синей полосой) трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором . В набор входит: 1.Система управления потоками (Кассета 6 штук) 2.Наконечник 375/40 ультразвуковой (0,9 mm) (6 штук) 3.Рукав инфузионный (0,9 mm) (6 штук).. | Уп(6шт) | 77 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №13 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный монофиламентный размерами 10-0, длиной 30см(12"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 10-0, длиной 30см(12"). | Уп.(12шт) | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №14 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный монофиламентный размерами 8-0, длиной 30см(12"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 8-0, длиной 30см(12"). | Уп.(12шт) | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №15 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный монофиламентный размерами 5-0, 45см(18"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 5-0, 45см(18"). | Уп.(12шт) | 70 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №16 | Акриловая складывающаяся однокомпанентная заднекамерная линза с УФ-фильтром | Однокомпонентная гидрофобная интраокулярная линза, у которой основная часть состоит – из двояковыпуклой оптики, кривизна передней (наружной) поверхности больше кривизны задней (внутренней), и вспомогательная часть которой состоит из - гаптики. Оптическая часть состоит полностью из мягкого гидрофобного акрилового материала (сополимера 2-фенилэтил акрилата и 2-фенилэтил метилакрилата) с высоким рефрактивным индексом (1.55) и высоким уровнем биосовместимости. Благодаря свойствам этого материала линзу до имплантации можно сложить пополам, что позволит поместить её в капсулу хрусталика через разрез приблизительно 2,4 мм. После имплантации линза мягко разворачиваться до своего полного размера. Гаптика линз, как и оптика, изготовлена из акрилового материала. Поглощение ультрафиолетовых лучей длиной 395 нм, а линза +30,0 D 400 нм. 1) оптический размер – не менее 6.0 мм 2) диаметр гаптики –13.0 мм ±0,1 мм 3) коэффициент преломления – не менее 1.55 4) ангуляция (угол между оптической и гаптической частью) – не более 0 градусов 5) А константа - 118.4 6) Диоптрийность От +6,0 до +16,0 с шагом в 1,0 D От +17,0 до 25,0 с шагом 0,5D От +26,0 до 30,0 с шагом в 1,0 D | шт | 2000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №17 | Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика | Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: "СК-1" 12,9±0,6; ширина,мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05 | шт | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №18 | Сетчатый эксплантодренаж | Монолитный, прозрачный и имеет отверстия, -96 отверстий. Дренажи должен быть бесцветными. | шт | 10 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №19 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% | Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере. рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320 мОсм/кг. Активные ингредиенты 0,5 мг. Связующее вещество - стерильная изотоническая основа. Форма выпуска – флакон 3 мл | шт | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
Лот №20 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью | Линзы монолитные, прозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета. Имеют двояковыпуклую сферическую форму, гидрофобная акриловая, заднекамерная, асферическая. Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540нм - не менее 90%. Вес 35 мг. Шероховатость поверхности 5 нм. Основные размеры линз: Общий диаметр: 12,0±0,05 мм Размер оптики: 6,0±0,05 мм Толщина гаптики: 0,20±0,05 Масса : с величиной рефракции от 05 до 40 Дптр от 14 до 33 мг; Величина задней вершинной рефракции от +1 до +40 Дптр, Шаг 1,0 Дптр, Предельное отклонение 0,5 Дптр | шт | 500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | по заявке в течение пятнадцати календарных дней с момента заключения договора
1. Изделия медицинского назначения, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;
2. Изделия медицинского назначения , требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;
3. маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению изделия медицинского назначения должна соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
4. остаточный срок годности для изделия медицинского назначения и расходный материал, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Реагенты и расходный материал с системой водоотчистки для биохимического анализатора , со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.

## Лист1
Лот | Международное непатентованное наименование | Торговое название, краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во
1 | Вискот - офтальмологический вискоэластичный раствор, стерильный, однократного применения, в шприце объемом 0,5мл с канюлей | Офтальмологический дисперсивный вискоэластичный раствор стерильный на основе высокоочищенных, не вызывающих воспаление, со средним молекулярным весом фракций натрия хондроитин сульфата и гиалуроната натрия содержится в одноразовых шприцах с луер-наконечником по 0,5 мл с отдельной стерильной тупоконечной канюлей 27 калибра.Вязкость раствора составляет не менее 40,000 ± 20,000 мПас (при степени сдвига 2сек-1, 250С). Осмолярность составляет 325 мОсм± 40мОсм; рН 7,2 ±0,2. Раствор абсолютно прозрачен и обладает превосходными свойствами текучести. | шт | 1010
2 | Офтальмологический вискоэластичный раствор ДисКоВиск стерильный, однократного применения, в шприце объемом 1мл, с канюлей 27G | Офтальмологический стерильный, апирогенный, вискоэластичный раствор высокоочищенный, не вызывающих воспаления натрия хондроитин сульфата и натрия гиалуроната. Вязкость которого составляет 40.000-110.000 мПа.с (при скорости сдвига 1 сек-1, 25°С). В одноразовых шприцах с луер-наконечником по 1 мл с отдельной стерильной тупоконечной канюлей 27 калибра. | шт | 1005
Раствор офтальмологический вискоэластичный имеет средний когезивно/дисперсивный индекс (CDI) = 12. Вискоэластичные характеристики позволяют эффективно поддерживать объем, и дисперсные свойства обеспечивать защиту тканей для капсулорексиса.
Вискоэластичный раствор поддерживает объем передней камеры, улучшает визуализацию во время операции, защищает эндотелий роговицы.
3 | Картридж D из Системы имплантации интраокулярных линз Monarch III | Картриджи D представляют собой пластиковую конструкцию с отверстием для ввода линзы с одной стороны и с отверстием для имплантации линз. Изделие однократного применения. И применяется совместно с рукояткой Monarch III и предназначены для складывания и имплантации интраокулярной линзы при проведении операции по удалению катаракты. Технические характеристики: длина -4,17 см, ширина 0,57см. Диаметр вход-ного отверстия 0,20 см, диаметр выходного отверстия - 0,15см Носики картриджей на выходе скошены под углом 45гр.. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности - 3 года. | упак | 100
4 | Наконечники: Ирригации/Аспирации из Системы Infiniti Vision офтальмологическая | Наконечники: ирригации/Аспирации из Система Infiniti Vision офтальмологическая являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. | упак | 20
5 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения Crescent Knife ClearCut, SatinCrescent с шириной лезвия 2.3 мм | Офтальмологические ножи одноразового применения Crescent Knife ClearCut, SatinCrescent состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Все ножи предназначены только для одноразового применения, они стерильно упакованы в блистерную упаковку. | упак | 20
Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур.
Ножи Crescent Knife ClearCut, SatinCrescent с гладкой поверхностью, закругленным кончиком и предназначены для выполнения точных туннелей, карманов и разрезов. Такими ножами также рекомендуется выполнять первичные разрезы, так называемые «канавки» или «желобки». Уникальная конструкция и дизайн лезвия позволяют производить наиболее точные и деликатные ламеллярные рассечения. Лезвие может быть расположено в одной плоскости по отношению к рукоятке или под углом. Ширина лезвия в самой широкой части 2,3 мм.
6 | Нож офтальмологический стерильный, однократного применения Slit Knife ClearCut с шириной лезвия 2.75 мм | Офтальмологические ножи состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи предназначены для выполнения разрезов определенной ширины, кератом с двойной заточкой с шириной лезвия не более 2,75 мм | упак | 60
7 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения ClearCut HP2 Slit Knife Intrepid Dual Bevel c шириной лезвия 2.4 мм | Офтальмологические ножи состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи предназначены для выполнения разрезов определенной ширины, кератом с двойной заточкой с шириной лезвия не более 2,4 мм | упак | 150
8 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 15° | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмо хирургических процедурах. Ножи офтальмологические чрезвычайно острые с односторонним режущим краем. Заточка лезвия выполнена под углом 150. | упак | 200
9 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения V-Lance Knife с шириной лезвия 20ga | Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур.Ножи позволяют производить водонепроницаемые, самозакрывающиеся разрезы для введения через них инфузионных наконечников, ножей для витреального тела и других инструментов, используемых при витреоретинальной хирургии, с шириной лезвия 20ga. | упак | 60
10 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 45° | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмо хирургических процедурах. Ножи офтальмологические чрезвычайно острые с односторонним режущим краем. Заточка лезвия выполнена под углом 450. | упак | 10
11 | Пинцет для коагуляции из Системы офтальмологическая хирургическая Centurion® Vision System | Пинцет для коагуляции являются сменными многоразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Биполярные коагуляционные пинцеты с облегченной конструкцией и с эргономическим дизайном для снижения чувства усталости хирурга и, кроме того, для обеспечения точного управления и безопасной работы. | шт | 2
12 | Системы (блоки) управления потоками: Ultrasound FMS из Системы Infiniti Vision офтальмологическая | Системы (блоки) управления потоками: Ultrasound FMS офтальмологические, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Тип системы FMS определяется автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы FMS в жидкостный модуль консоли, автоматически производятся все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Система FMS является интерфейсом между консолью Inftnit и хирургическим наконечником. Она используется для регулирования подачи ирригационного раствора BSS к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел состоит из жесткой пластиковой жидкостной камеры, дренажного мешочка, бесконтактного датчика давления, ирригационных (прозрачного цвета) и аспирационных (с синей полосой) трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором BSS®. | упак | 77
В набор входит: 1.Система управления потоками Ultrasound FMS (Кассета Basic US Pak)(6 штук) 2.Наконечник 375/40 Turbo-Sonics ультразвуковой Kelman (0,9 mm) (6 штук) 3.Рукав инфузионный MicroSmooth (0,9 mm) (6 штук)..
13 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размерами 10-0, длиной 30см(12") с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве красящего вещества используют краску кампешевого дерева, однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 10-0, длиной 30см(12"). | упак | 30
14 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размерами 8-0, длиной 30см (12"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве красящего вещества используют краску кампешевого дерева, однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 8-0, длиной 30см(12"). | упак | 20
15 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размерами 5-0, 45см(18"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве красящего вещества используют краску кампешевого дерева, однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 5-0, 45см(18"). | упак | 70
16 | Акриловая складывающаяся однокомпонентная заднекамерная линза с УФ-фильтром AcrySof®, модель SA60AT | Однокомпонентная интраокулярная линза, у которой основная часть состоит – из оптики, и вспомогательная часть должна состоять из - гаптики. Оптическая часть состоит полностью из мягкого гидрофобного акрилового материала (сополимера 2-фенилэтил акрилата и 2-фенилэтил метилакрилата) с высоким рефрактивным индексом (1.55) и высоким уровнем биосовместимости. Благодаря свойствам этого материала линзу до имплантации можно сложить пополам, что позволит поместить её в капсулу хрусталика через разрез приблизительно 2,4 мм. После имплантации линза мягко разворачиваться до своего полного размера. Гаптика линз, как и оптика, изготовлена из акрилового материала. Поглощение ультрафиолетовых лучей длиной 395 нм, а линза +30,0 D 400 нм. | шт | 2000
1) оптический размер – не менее 6.0 мм
2) диаметр гаптики –13.0 мм ±0,1 мм
3) коэффициент преломления – не менее 1.55
4) ангуляция (угол между оптической и гаптической частью) – не более 0 градусов
5) А константа - 118.4
6) Диоптрийность
От +6,0 до +16,0 с шагом в 1,0 D
От +17,0 до 25,0 с шагом 0,5 D
От +26,0 до 30,0 с шагом в 1,0 D
17 | Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика | Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. | шт | 20
Основные размеры:
размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6;
размер по горизонтали, мм: "СК-1" 12,9±0,6;
ширина,мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05;
толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05
18 | Сетчатый эксплантодренаж | Монолитный, прозрачный и имеет отверстия, -96 отверстий. Дренажи должен быть бесцветными. | шт | 10
19 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% | Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере. рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320 мОсм/кг. Активные ингредиенты 0,5 мг. Связующее вещество - стерильная изотоническая основа. Форма выпуска – флакон 3 мл | флакон | 100
20 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью | Линзы монолитные, прозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета. Имеют двояковыпуклую сферическую форму, гидрофобная акриловая, заднекамерная, асферическая. Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540нм - не менее 90%. Вес 35 мг. Шероховатость поверхности 5 нм. | шт | 500
Основные размеры линз:
Общий диаметр: 12,0±0,05 мм
Размер оптики: 6,0±0,05 мм
Толщина гаптики: 0,20±0,05
Масса : с величиной рефракции от 05 до 40 Дптр
от 14 до 33 мг;
Величина задней вершинной рефракции от +1 до +40 Дптр, Шаг 1,0 Дптр, Предельное отклонение 0,5 Дптр

## Лист2
Лот | Международное непатентованное наименование | Торговое название, краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, тг
№
1 | Вискот - офтальмологический вискоэластичный раствор, стерильный, однократного применения, в шприце объемом 0,5мл с канюлей | Офтальмологический дисперсивный вискоэластичный раствор стерильный на основе высокоочищенных, не вызывающих воспаление, со средним молекулярным весом фракций натрия хондроитин сульфата и гиалуроната натрия содержится в одноразовых шприцах с луер-наконечником по 0,5 мл с отдельной стерильной тупоконечной канюлей 27 калибра.Вязкость раствора составляет не менее 40,000 ± 20,000 мПас (при степени сдвига 2сек-1, 250С). Осмолярность составляет 325 мОсм± 40мОсм; рН 7,2 ±0,2. Раствор абсолютно прозрачен и обладает превосходными свойствами текучести. | шт | 1010 | 23129000
2 | Офтальмологический вискоэластичный раствор ДисКоВиск стерильный, однократного применения, в шприце объемом 1мл, с канюлей 27G | Офтальмологический стерильный, апирогенный, вискоэластичный раствор высокоочищенный, не вызывающих воспаления натрия хондроитин сульфата и натрия гиалуроната. Вязкость которого составляет 40.000-110.000 мПа.с (при скорости сдвига 1 сек-1, 25°С). В одноразовых шприцах с луер-наконечником по 1 мл с отдельной стерильной тупоконечной канюлей 27 калибра. Раствор офтальмологический вискоэластичный имеет средний когезивно/дисперсивный индекс (CDI) = 12. Вискоэластичные характеристики позволяют эффективно поддерживать объем, и дисперсные свойства обеспечивать защиту тканей для капсулорексиса. Вискоэластичный раствор поддерживает объем передней камеры, улучшает визуализацию во время операции, защищает эндотелий роговицы. | шт | 1005 | 32260500
3 | Картридж D из Системы имплантации интраокулярных линз Monarch III | Картриджи D представляют собой пластиковую конструкцию с отверстием для ввода линзы с одной стороны и с отверстием для имплантации линз. Изделие однократного применения. И применяется совместно с рукояткой Monarch III и предназначены для складывания и имплантации интраокулярной линзы при проведении операции по удалению катаракты. Технические характеристики: длина -4,17 см, ширина 0,57см. Диаметр вход-ного отверстия 0,20 см, диаметр выходного отверстия - 0,15см Носики картриджей на выходе скошены под углом 45гр.. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности - 3 года. | упак | 100 | 3900000
4 | Наконечники: Ирригации/Аспирации из Системы Infiniti Vision офтальмологическая | Наконечники: ирригации/Аспирации из Система Infiniti Vision офтальмологическая являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. | упак | 20 | 3840000
5 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения Crescent Knife ClearCut, SatinCrescent с шириной лезвия 2.3 мм | Офтальмологические ножи одноразового применения Crescent Knife ClearCut, SatinCrescent состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Все ножи предназначены только для одноразового применения, они стерильно упакованы в блистерную упаковку.Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи Crescent Knife ClearCut, SatinCrescent с гладкой поверхностью, закругленным кончиком и предназначены для выполнения точных туннелей, карманов и разрезов. Такими ножами также рекомендуется выполнять первичные разрезы, так называемые «канавки» или «желобки». Уникальная конструкция и дизайн лезвия позволяют производить наиболее точные и деликатные ламеллярные рассечения. Лезвие может быть расположено в одной плоскости по отношению к рукоятке или под углом. Ширина лезвия в самой широкой части 2,3 мм. | упак | 20 | 660000
6 | Нож офтальмологический стерильный, однократного применения Slit Knife ClearCut с шириной лезвия 2.75 мм | Офтальмологические ножи состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи предназначены для выполнения разрезов определенной ширины, кератом с двойной заточкой с шириной лезвия не более 2,75 мм | упак | 60 | 2232000
7 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения ClearCut HP2 Slit Knife Intrepid Dual Bevel c шириной лезвия 2.4 мм | Офтальмологические ножи состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи предназначены для выполнения разрезов определенной ширины, кератом с двойной заточкой с шириной лезвия не более 2,4 мм | упак | 150 | 5940000
8 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 15° | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмо хирургических процедурах. Ножи офтальмологические чрезвычайно острые с односторонним режущим краем. Заточка лезвия выполнена под углом 150. | упак | 200 | 4200000
9 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения V-Lance Knife с шириной лезвия 20ga | Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур.Ножи позволяют производить водонепроницаемые, самозакрывающиеся разрезы для введения через них инфузионных наконечников, ножей для витреального тела и других инструментов, используемых при витреоретинальной хирургии, с шириной лезвия 20ga. | упак | 60 | 2124000
10 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 45° | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмо хирургических процедурах. Ножи офтальмологические чрезвычайно острые с односторонним режущим краем. Заточка лезвия выполнена под углом 450. | упак | 10 | 306000
11 | Пинцет для коагуляции из Системы офтальмологическая хирургическая Centurion® Vision System | Пинцет для коагуляции являются сменными многоразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Биполярные коагуляционные пинцеты с облегченной конструкцией и с эргономическим дизайном для снижения чувства усталости хирурга и, кроме того, для обеспечения точного управления и безопасной работы. | шт | 2 | 240000
12 | Системы (блоки) управления потоками: Ultrasound FMS из Системы Infiniti Vision офтальмологическая | Системы (блоки) управления потоками: Ultrasound FMS офтальмологические, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Тип системы FMS определяется автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы FMS в жидкостный модуль консоли, автоматически производятся все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Система FMS является интерфейсом между консолью Inftnit и хирургическим наконечником. Она используется для регулирования подачи ирригационного раствора BSS к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел состоит из жесткой пластиковой жидкостной камеры, дренажного мешочка, бесконтактного датчика давления, ирригационных (прозрачного цвета) и аспирационных (с синей полосой) трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором BSS®. В набор входит: 1.Система управления потоками Ultrasound FMS (Кассета Basic US Pak)(6 штук) 2.Наконечник 375/40 Turbo-Sonics ультразвуковой Kelman (0,9 mm) (6 штук) 3.Рукав инфузионный MicroSmooth (0,9 mm) (6 штук).. | упак | 77 | 21436800
13 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размерами 10-0, длиной 30см(12") с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве красящего вещества используют краску кампешевого дерева, однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 10-0, длиной 30см(12"). | упак | 30 | 2556000
14 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размерами 8-0, длиной 30см (12"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве красящего вещества используют краску кампешевого дерева, однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 8-0, длиной 30см(12"). | упак | 20 | 2592000
15 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный, монофиламентный размерами 5-0, 45см(18"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера Nylon. В качестве красящего вещества используют краску кампешевого дерева, однократного использования с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 5-0, 45см(18"). | упак | 70 | 6468000
16 | Акриловая складывающаяся однокомпонентная заднекамерная линза с УФ-фильтром AcrySof®, модель SA60AT | Однокомпонентная интраокулярная линза, у которой основная часть состоит – из оптики, и вспомогательная часть должна состоять из - гаптики. Оптическая часть состоит полностью из мягкого гидрофобного акрилового материала (сополимера 2-фенилэтил акрилата и 2-фенилэтил метилакрилата) с высоким рефрактивным индексом (1.55) и высоким уровнем биосовместимости. Благодаря свойствам этого материала линзу до имплантации можно сложить пополам, что позволит поместить её в капсулу хрусталика через разрез приблизительно 2,4 мм. После имплантации линза мягко разворачиваться до своего полного размера. Гаптика линз, как и оптика, изготовлена из акрилового материала. Поглощение ультрафиолетовых лучей длиной 395 нм, а линза +30,0 D 400 нм. | шт | 2000 | 74000000
1) оптический размер – не менее 6.0 мм
2) диаметр гаптики –13.0 мм ±0,1 мм
3) коэффициент преломления – не менее 1.55
4) ангуляция (угол между оптической и гаптической частью) – не более 0 градусов
5) А константа - 118.4
6) Диоптрийность
От +6,0 до +16,0 с шагом в 1,0 D
От +17,0 до 25,0 с шагом 0,5 D
От +26,0 до 30,0 с шагом в 1,0 D
17 | Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика | Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: "СК-1" 12,9±0,6; ширина,мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05 | шт | 20 | 273900
18 | Сетчатый эксплантодренаж | Монолитный, прозрачный и имеет отверстия, -96 отверстий. Дренажи должен быть бесцветными. | шт | 10 | 115500
19 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% | Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере. рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320 мОсм/кг. Активные ингредиенты 0,5 мг. Связующее вещество - стерильная изотоническая основа. Форма выпуска – флакон 3 мл | флакон | 100 | 599500
20 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью | Линзы монолитные, прозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета. Имеют двояковыпуклую сферическую форму, гидрофобная акриловая, заднекамерная, асферическая. Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540нм - не менее 90%. Вес 35 мг. Шероховатость поверхности 5 нм. | шт | 500 | 13035000
Основные размеры линз: Общий диаметр: 12,0±0,05 мм Размер оптики: 6,0±0,05 мм Толщина гаптики: 0,20±0,05 Масса : с величиной рефракции от 05 до 40 Дптр
от 14 до 33 мг; Величина задней вершинной рефракции от +1 до +40 Дптр, Шаг 1,0 Дптр, Предельное отклонение 0,5 Дптр