Приложение 2

к тендерной документации  
                                                                                        по закупу медицинских изделии

по оказанию гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год

Техническая спецификация по закупу медицинских изделии требующих сервисного обслуживания

| № | Регистрационное наименование | ед.изм | кол-во | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат для пассивной разработки суставов нижних конечностей, Модель коленного и тазобедренного суставов | штук | 12 | Аппарат предназначен для пассивной разработки коленного, тазобедренного и голеностопного суставов; Наличие карты памяти не менее 13 шт. для автоматического сохранения индивидуальных программ терапии для каждого пациента; Наличие программируемой мобильной клавиатуры; Ассиметричная конструкция каркаса (правая или левая) позволяет легко и правильно расположить пациента; Воздействие направлено на механические части системы, а не на сам сустав, и делает процедуру более комфортной для пациента; Устройства управляются двигателями постоянного тока с микропроцессорным управлением; Встроенная клавиатура для медицинского персонала позволяет управлять всеми функциями аппарата; Выносной пульт пациента позволяет в любой момент прерывать и снова запускать процедуру; Позволяют производить реабилитацию пациентов с длиной конечностей от 61 до 115 см; Наличие функции «Разминка», целью которой является разогрев сустава перед основным циклом путем серии движений с более короткой амплитудой; Мобилизация коленного и тазобедренного суставов; Мобилизация голеностопного сустава; Использование микрочипа; Контроль скорости во время сгибания/разгибания; Контроль за развиваемым усилием пациента; Контроль времени; Автоматическое увеличение угла разгибания x; Автоматическое увеличение угла сгибания; Пауза во время выполнения пассивного разгибания; Пауза во время выполнения пассивного сгибания; Наличие программы «разминка» (укороченная амплитуда); Амплитуда движения в коленном суставе не менее 0° ÷ 110°; Амплитуда движения в голеностопном суставе не менее 20° ÷ 0° ÷ 40°; Амплитуда движения в тазобедренном суставе не менее 7° ÷ 115°; Скорость не менее 0.8 ْ/сек. – 4.6 ْ/сек.; Выдерживаемый вес не менее 0-40кг. Мощность 85/260V – 50/60Hz Вес: не более 14 кг. Размеры: не более 103 х 38 х 38 см. Комплект поставки: - Аппарат пассивной реабилитации нижних конечностей – 1 шт. - Аксессуар для конечностей ниже 72 см – 1 шт. - Карта памяти - не менее 13 шт. - Выносная программируемая мобильная клавиатура – 1 шт. |
|  | Беговая дорожка Напряжение: 100V/110V/220V, 50 ~ 60 HZ. Мощность: AC 2.25 л.с. HP Cont. Диапазон скоростей: 0,2 ~ 10km/hour. |  |  | Дорожка для тренировки навыков и обучения ходьбе. Также может быть использован как безопасный тренажер для бега. Технические характеристики: - Напряжение — 100/110/220 в, 50~60 Гц; Мощность двигателя — 2,25 л.с.; Диапазон скоростей движения полотна — 0,2~10 км/ч; Большой монитор, облегчающий прочтение информации; Отображение информации на дисплее — угла наклона, выбранной программы, расстояния, пульса, скорости, времени, калорий; Изменение скорости в одно касание — вверх/вниз 4 км; Изменение угла наклона в одно касание вверх/вниз 4%; Программы: «Pre-set» — предварительно заданная; Manual» — неавтоматическая; 3 базовых программы: «Hill» — Холмистая Местность, «Fatburn» — Сжигание жира, «Cardio» — Кардиотренинг; Встроенный приемник — опционально (Polar); Возможность подключения MP3-плеера (динамика) — опционально. Диапазон угла наклона полотна + 12% ~ — 3%. Увеличенная длина и ширина полотна дорожки. Габариты — 215×90×168 см. Вес — 235 кг. Нагрузка: 150kg. Система экстренной остановки. Ограничители для предотвращения соскальзывания с дорожки |
|  | Велотренажер. Размеры в рабочем состоянии ДхШхВ (см) 146x53x112 Вес (кг) 47 |  |  | Велотренажер с телеметрическим датчиком высокого разрешения Компактный тренажер для кардиотренировок с функцией калибровки. Велотренажер оснащен электронным счетчиком, в котором указывается количество оборотов педалей в минуту (RPM), частотой сердечных сокращений в уд./в мин. (HR) (опция), временем тренировки в минутах и секундах (TIME), рассчитанной и пройденной скоростью движения в км/в час или милях/в час (SPEED) и расстояние в км или милях (DISTANCE) Тяжелый, хорошо сбалансированный маховик, 20 кг Регулируемое по высоте сиденье Регулируемый руль Регулируемая рабочая нагрузка Устойчивый каркас, камера из стальной конструкции Порошковая краска Укомплектованные колеса для легкой транспортировки Электронный счетчик импульсов Тип тренажера Кардио Вид кардиотренажера Велотренажер Посадка Вертикальная Регулировка руля Вертикальная Регулировка сидения По вертикали Габаритные размеры: Ширина 517 мм на руле 640 мм с опорной трубой Длина 1120 мм; Высота 945-1295 мм на руле 780-1105 мм на сидение Высота 650 мм без руля и сидения Вес 47 кг Выдерживает максимальный вес 250 кг Система нагрузки Ременная Комфортные ощущения при различных уровнях нагрузки. Технические характеристики дисплея: СКОРОСТЬ (SPEED) 0-99 км/ч ВРЕМЯ (TIME) 0-99:59 мин:сек РАССТОЯНИЕ (DISTANCE) 0:00-99:99 км ПУЛЬС (PULSE) 50-240 уд./мин. (опция) ОБОТЫ ПЕДАЛЕЙ В МИНУТУ 0-99 оборот/мин Опция - монитор сердечного ритма. Пояс для грудной клетки не входит в комплект, но его возможно приобрести, как дополнительный аксессуар. Система нагружения ременная Маховик 40 кг Посадка вертикальная Программы нет Регулировка положения сидения по вертикали Регулировка руля нет Измерение пульса поясной кардиодатчик (опция) Размеры в рабочем состоянии ДхШхВ (см) 146x53x112 Вес (кг) 47 Дополнительно ремешки на педалях, транспортировочные ролики/колеса |
|  | Установка механотерапевтическая Габаритные размеры аппарата (д.ш.в.), мм2050х650х750 |  |  | Тракционный стол (кровать) для сухого вытяжения позвоночника это многофункциональное тракционное оборудование для горизонтального вытяжения позвоночника. Сухое вытяжение позвоночника, электронное, параметры вытяжения строго дозированы, настраиваются с сенсорного ЖК-пульта управления. Предназначен для проведения тракционной терапии, которая сегодня является патогенетически обоснованным методом лечения различных дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Тракционное оборудование может использоваться как массажный стол с функцией сухого вытяжения позвоночника. При заказе комплектуется лицевой подушкой. Процедуры проводимые на аппарате: • Вытяжение шейного отдела, с плавной регулировкой угла во фронтальной и сагиттальной плоскостях • Вытяжение пояснично-крестцового отдела с плавной регулировкой угла во фронтальной плоскости • Симметричное вытяжение • Дифференцированное вытяжение • Постоянное вытяжение • Переменное вытяжение • Вытяжение суставов верхних и нижних конечностей Основные особенности модели: • 3-х секционная анатомическая кушетка с отверстием для лица в головной секции, поручнями для рук, шириной ложа 65 см., позволяет проводить массажные и мануальные процедуры • Регулировка головной секции с помощью пневмопружины позволяет плавно установить угол наклона (вверх/вниз) 30/5˚ • Плавная регулировка ножной секции во фронтальной плоскости под разными углами позволяет выполнять процедуру дифференцированного вытяжения под углом ±20˚ • Инфракрасный обогрев способствует активному кровоснабжению органов расположенных над ним, а так же расслаблению спазмированных мышц • Горизонтальная подвижная секция для ног с электроприводом исключает сопротивление во время процедур вытяжения Процедура шейного вытяжения: Тракционный стол очень удобен он же иногда называется тракционная кровать, функционален и имеет высокотехнологичную систему управления. Встроенный процессор управляет режимом вытяжения по заданной программе. Ход процедуры контролируется на графике в реальном времени на сенсорном ЖК мониторе. Наличие сенсорного программного управления позволяет проводить тракцию эффективно и безопасно. Для самостоятельной и экстренной остановки работы аппарата пациенту вручается аварийная кнопка. Кушетка тракционной кровати (стола) имеет подвижную секцию, которая исключает трение при вытяжении, а в статическом состоянии может выполнять функции массажного стола. Тракционный стол для вытяжения позвоночника полностью комплектуется всеми необходимыми принадлежностями для вытяжения: современный блок для поясничного и шейного вытяжения с фиксацией головы, пояса с антискользящей внутренней поверхностью двух размеров, лицевая подушка, встроенный подколенник, регулируемый по длине и высоте кушетки, также прилагаются ремни для вытяжения суставов. Все ремни имеют уникальную систему сцепки, позволяющую быстро и надежно зафиксировать ремень на пациенте. Лечебные эффекты: • Лечение межпозвонковых грыж БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА!; • Устранение различных дегенеративно- дистрофических изменений позвоночника (дорсопатии, спондилез, спондилоартроз); • Лечение протрузий позвонкового диска; • Нарушений кровоснабжения головного мозга (синдрома позвоночной артерии); • Лечение искривлений позвоночника; • Лечение сколиоза; • Реабилитация после инсульта; • Профилактика заболеваний позвоночника. Технические характеристики: 1. Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В220±10% 2. Максимальная потребляемая мощность, ВA300 3. Угол наклона головной секции (вверх/вниз), град.max30/5˚ 4. Угол поворота головной секции (влево/вправо), град.max20/20˚ 5. Угол поворота тазовой секции (влево/вправо), град.max19/19˚ 6. Габаритные размеры аппарата (д.ш.в.), мм2050х650х750 |