## Лист2
Техническая спецификация
О проведении закупа способом тендера для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | цена за единицу | сумма | Место поставки | Срок поставки
1 | Шовный материал-2 ,( метрик -5)-90 см с колющей иглой HR -50 мм ,1/2 окружности. | Плетеный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из смеси производных гликолевой (90%) и молочной кислот, с покрытием из cополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Толщина нити - 0,7-5 Цвет - Фиолетовый, бежевый неокрашенный. Поддержка раны (потеря прочности) - 50% потеря прочности через 21 день. Срок рассасывания - Полное рассасывание (гидролизом) за период 56-70 дней. Реакция ткани - Минимальная. Особенности - Высокая гибкость. Высокая прочность на разрыв. Отличная надежность узла. Область применения - общая хирургия, пластическая хирургия, детская хирургия, хирургия ЖКТ, офтальмология, гинекология, ортопедия, урология, гастроэнтерология. | шт | 3000 | 850 | 2550000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
2 | Шовный материал -2 ,( метрик -5)-90 см с колющей иглой HR -65 мм ,1/2 окружности. | Синтетический плетеный шовный материал со средним сроком рассасывания на основе сополимера полиглактида, состоящего из полимерных волокон полиглактида 90/10 (поли-гликолид-ко-L-лактид 90/10). Рассасывается путем гидролиза и обеспечивает предсказуемое время поддержки раны.Срок рассасывания: 56-70 дней Время заживления раны: 35 дней Характеристики Структура мультифиламент, плетеный цвет фиолетовый или неокрашенный Покрытие полиглактид, стеарат кальция Химический состав Полиглактид 90/10 Сохранение прочности нити в узле через 21 день после имплантации — 50 %. Полная абсорбция Полная деградация путем гидролиза в течение 56–70 дней стерилизация Окись этилена | шт | 2000 | 5400 | 10800000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
3 | Нить -2 ( метрик -5)- 150 см с колющей иглой HR -65 мм ,1/2 окружности. | Нить -2(5) -150см с колющей иглой / Taper Point 1/2 окружности - 65мм. Техническая характеристика.Покрытый, плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb состоит из LACTOMER 9-1 кополимера гликолид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученных из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона/гликолида и стеаройл лактилата кальция.2 недели: остается 80% от стандарта USP/EP 3 недели: остается 30% от стандарта USP/EP POLYSORB обеспечивает эффективное удержание тканей 21 день. Полное рассасывание происходит между 56 и 70 днем. | шт | 500 | 5000 | 2500000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
4 | Шовный материал -0 ,( метрик -3,5)- 75 см с колющей иглой HR -36 мм, 1/2 окружности. | Плетеный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из смеси производных гликолевой (90%) и молочной кислот, с покрытием из cополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Толщина нити - 0,7-5 Цвет - фиолетовый, бежевый-неокрашенный. Поддержка раны (потеря прочности) - 50% потеря прочности через 21 день. Срок рассасывания - Полное рассасывание (гидролизом) за период 56-70 дней. Реакция ткани - минимальная. Особенности - Высокая гибкость. Высокая прочность на разрыв. Отличная надежность узла. Область применения - Общая хирургия, пластическая хирургия, детская хирургия, хирургия ЖКТ, офтальмология, гинекология, ортопедия, урология, гастроэнтерология. | шт | 100 | 770 | 77000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
5 | Шовный материал -2/0 ,( метрик -3 )- 75 см с колющей иглой HR -30 мм, 1/2 окружности. | Плетеный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из смеси производных гликолевой (90%) и молочной кислот, с покрытием из cополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Толщина нити - 0,7-5 Цвет - фиолетовый, бежевый-неокрашенный. Поддержка раны (потеря прочности) - 50% потеря прочности через 21 день. Срок рассасывания - Полное рассасывание (гидролизом) за период 56-70 дней. Реакция ткани - минимальная. Особенности - высокая гибкость. Высокая прочность на разрыв. Отличная надежность узла. Область применения - Общая хирургия, пластическая хирургия, детская хирургия, хирургия ЖКТ, офтальмология, гинекология, ортопедия, урология, гастроэнтерология. | шт | 100 | 770 | 77000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
6 | Шовный материал -3/0 ,( метрик -2 )- 75 см с колющей иглой HR - 22 мм, 1/2 окружности. | Плетеный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, изготовленный из смеси производных гликолевой (90%) и молочной кислот, с покрытием из cополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Толщина нити - 0,7-5 Цвет - Фиолетовый, бежевый-неокрашенный. Поддержка раны (потеря прочности) - 50% потеря прочности через 21 день. Срок рассасывания - Полное рассасывание (гидролизом) за период 56-70 дней. Реакция ткани - Минимальная. Особенности - Высокая гибкость. Высокая прочность на разрыв. Отличная надежность узла. Область применения - Общая хирургия, пластическая хирургия, детская хирургия, хирургия ЖКТ, офтальмология, гинекология, ортопедия, урология, гастроэнтерология. | шт | 100 | 770 | 77000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
7 | Шовный хирургический стерильный материал 2 (метрик -5) Длина нити 75 см с колющей иглой -HR 48 , 1/2 окружности. | Представляет собой материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом.Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической структуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле Easyslide превосходную прочность на излом и изгиб. Структура : Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие:Силикон. Сохранение прочности узла: Не теряет прочность. | шт | 2000 | 3090 | 6180000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
8 | Шовный хирургический стерильный материал 2 /0 (метрик -3) Длина нити 75 см с колющей иглой -HR 30 , 1/2 окружности. | Представляет собой материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом.Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической структуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле Easyslide превосходную прочность на излом и изгиб. Структура : Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие: Силикон. Сохранение прочности узла:Не теряет прочность. | шт | 100 | 2200 | 220000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
9 | Шовный хирургический стерильный материал 3 /0 (метрик -2 ) Длина нити 75 см с колющей иглой -HR 22 , 1/2 окружности. | Представляет собой материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом.Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической структуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле Easyslide превосходную прочность на излом и изгиб. Структура : Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие:Силикон. Сохранение прочности узла:Не теряет прочность. | шт | 100 | 2200 | 220000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
10 | Шовный хирургический стерильный материал 3 (метрик -6 ) Длина нити 75 см с колющей иглой -HR -48. , 1/2 окружности. | Представляет собой материал шовный хирургический стерильный нерассасывающийся, синтетический на основе волокон полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом.Благодаря силиконовому покрытию нить имеет исключительно гладкую поверхность, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение сквозь ткани и наделяет нить великолепными манипуляционными свойствами.Уникальные прокладки овальной формы PTFE легче адаптируются к анатомической структуре.Твердосплавная сталь серии 300 придает игле Easyslide превосходную прочность на излом и изгиб. Структура : Плетеная нить с покрытием. Цвет: Зеленый. Химический состав: Полиэстер. Покрытие: Силикон. Сохранение прочности узла:Не теряет прочность. | шт | 500 | 2400 | 1200000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
11 | Шовный материал шелк 75 см. С прямой режущей иглой KS 60мм, толщина нити 2/0, применяется при постановке ЦВК | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина. Материал шовный имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 23,54 Н. Значение линейной прочности на растяжение 35,71 Н. Размеры нити (метрический): 2/0(3). Длина нити 75 см. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы слегка уплощено, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Количество нитей в первичной упаковке 1 штука. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: прямая(G),обратно-режущая(S). Длина иглы(мм): 60. Нить уложена на картонную основу восьмеркой и упакована в алюминиевый конверт, который в свою очередь упакован во внешнюю одинарную упаковку. | шт | 150 | 1800 | 270000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
12 | Шовный хирургический материал 1(5) - 75см.с колющей иглой HR 45 стерильный | Синтетическая абсорбирующаяся плетенная нить, сделанная из полигликолидлактида 90% гликолид и 10% Л-лактид. Покрытие стеарат кальция и сополимер (30% гликолид и 70% Л-лактид)Стерильный рассасывающийся хирург. Шовный материал из очищенной соединительной ткани коллагена. 1(5)- 75см. с колющей иглой HR 45 стерильный | шт | 2000 | 450 | 900000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
13 | Шовный хирургический материал 2(5) – 90см с колющей иглой -48мм -½ окружности | Предназначен для аппроксимации мягких тканей только там, где требуется краткосрочная поддержка краев раны и где желательно быстрое рассасывание шовного материала. Из-за быстрого рассасывания используется для наложения кожных швов, особенно при проведении эпизиотомии. Синтетическая абсорбирующаяся хирургическая плетенная нить, с коротким сроком рассасывания, сделанная из полигликолевой кислоты. Сохроняет прочность на розрыв примерно 45% за 1 недели 100% рассасывание 40-60 дней изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. | шт | 4000 | 1200 | 4800000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
14 | Шовный хирургический материал 1(4)) – 90см с колющей иглой -45мм - ½ окружности | Предназначен для аппроксимации мягких тканей только там, где требуется краткосрочная поддержка краев раны и где желательно быстрое рассасывание шовного материала. Из-за быстрого рассасывания используется для наложения кожных швов, особенно при проведении эпизиотомии. Синтетическая абсорбирующаяся хирургическая плетенная нить, с коротким сроком рассасывания, сделанная из полигликолевой кислоты.Сохроняет прочность на розрыв примерно 45% за 1 недели 100% рассасывание 40-60 дней Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность | шт | 1000 | 1200 | 1200000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
15 | Удлинитель к перфузору светопроницаемый 150 см к аппарату B Braun | Непрозрачные (черные) удлинители используются для введения светочувствительных лекарств, Соединение Люэр лок совместимо со всеми шприцами для насосов | штук | 5000 | 1300 | 6500000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
16 | Азопирам набор | Набор реактивов для предстерилизационного контроля. На 100мл спиртового раствора №2 | каробка | 82 | 1300 | 106600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
17 | Бумага(Термобумага) к электрокардиографу | Бумага(Термобумага) к электрокардиографу «ЭК 12Т 01- Р-Д», шириной 110 мм- в рулоне | рулон | 15 | 350 | 5250 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
18 | Бумага для видоепринтеров | Бумага для видеопринтеров совместимая, 110 мм- 2 м. | рулон | 450 | 3000 | 1350000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
19 | Бумага на ЭКГ аппарат (ДЖЕНИРАЛ электрик) | Бумага А 4, красная сетка шириной 205 мм,Z -складка ( 150 листов) упаковка № 150 | упаковка | 60 | 2000 | 120000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
20 | Бумага на фетальный манитор FS700. Бумага КТГ 215мм*25м*16мм | Бумага на фетальный манитор FS700. Бумага КТГ 215мм*25м*16мм | рулон | 4000 | 2000 | 8000000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
21 | бумага ЧЛ 57мм. Термо рарер1 | Кассовая лента 57мм*19м ЧЛ-57-19-01. Кассовая лента 57мм*19м, втулка d=12мм, однослойная №10 | упаковка | 170 | 1800 | 306000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
22 | Бумага дляЭКГNikon Koden ECG-1350K CardiofaxM | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа NIHON KOHDEN ECG-1350K CardiofaxM. Требуемые размерные характеристики: 210*140*200, Ширина листа - 210 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 140мм; Количество листов в пачке должно быть не менее 215. Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | штук | 2000 | 1500 | 3000000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
23 | Оригинальный перфузор удлинитель 150см. B Braun | Непрозрачные (черные) удлинители используются для введения светочувствительных лекарств, Соединение Люэр лок совместимо со всеми шприцами для насосов | штук | 7400 | 1500 | 11100000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
24 | Инфузионная магистраль | Инфузионная магистраль“Infusomat Plus Line” Type IV Standart- Luer Lock | штук | 100 | 1500 | 150000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
25 | Воздуховод стерильный №3 длина 10 см | изготовлен из медицинского ПВХ стерильная, одноразового использования взрослый | штук | 27 | 365 | 9855 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
26 | Воздуховод стерильный № 4 длина 11 см | изготовлен из медицинского ПВХ стерильная, одноразового использования взрослый | штук | 48 | 365 | 17520 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
27 | Воздуховод ларингеальный масочный №5 | Воздуховод ларингеальный масочный № 5- набор стерильный разовый для выполнения интубации трахеи через установленную ларингеальную маску взрослый | штук | 2 | 8000 | 16000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
28 | Фильтр дыхательный для ИВЛ аппарата | Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала,с СО-портом с разьемом Луер Лок закрытым крышкой с держателем. Состав:прозрачный корпус,наэлекризованный фильтрующий материал,порт Луер с прозрачной крышкой с держателем.В качестве увлажняющего материала используется медицинская губка | штук | 10000 | 500 | 5000000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
29 | Полоска электрохимическая однократного применения ПКГ 03 к глюкометру имеющегося у заказчика Сателлит Экспресс | Полоска электрохимическая однократного применения ПКГ 03 к глюкометру имеющегося у заказчика Сателлит Экспресс, для количественного определения глюкозы в цельной крови. Каждая тест полоска в индивидуальной упаковке, у каждой полоски есть тестовая зонасодержащая индикаторный реагент. В комплекте с кодирующей полоской и инструкцией. № 50 | упаковка | 316 | 4200 | 1327200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
30 | CALIBRATOR (Biosistems) | СТАНДАРТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ Б/ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ на биохимическом анализаторе №5, 5мл | упак | 5 | 34000 | 170000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
31 | Контрольная кровь 1,5 мл L | Контрольная кровь патологически низкий уровень предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на гематологическом анализаторе | уп | 15 | 15100 | 226500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
32 | Контрольная кровь 1,5 мл N | Контрольная кровь норма предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на гематологическом анализаторе | уп | 15 | 15100 | 226500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
33 | Контрольная кровь 1,5 мл -Н | Контрольная кровь патологически высокий уровень предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на гематологическом анализаторе | уп | 15 | 15100 | 226500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
34 | Краска для ретикулоцитов 100мл | Раствор бриллиантового крезилового синего,используется для определения ретикулоцитов фл 100 мл | уп | 2 | 7000 | 14000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
35 | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для клинического исследования спинномозговой жидкости | уп | 2 | 32840 | 65680 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
36 | Краска Романовского | Для покраски мазков крови | ФЛ | 12 | 4800 | 57600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
37 | Бромтимол синий | Бромтимоловый синий водорастворимый — мелкокристаллический порошок от темно-коричневого до черного цвета. Растворим в воде. Переход окраски раствора от желтой к синей в интервале рН 6,0—7,6. | гр | 0.8 | 508300 | 406640 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
38 | «С» реактивный белок латекс Витал | Состав реагентов:1) СРБ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых антителами к СРБ в буфере, азид натрия 0,95 г/л, (1×1,3 мл, 1×2,5мл, 2×2,5мл).2) Разбавитель: натрия хлорид 0,9 г/л (1×5 мл).3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с СРБ > 15 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл)4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием СРБ < 1 мг/л, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл)5) Тест-пластины (3 шт, 3 шт, 5 шт)Количество исследований: не менее 250 опр. | наб | 1 | 7100 | 7100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
39 | Масло иммерсионное (классическое) | Набор предназначен для микроскопии мазков , фл -100 мл | фл | 18 | 5000 | 90000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
40 | CELLPACK не менее 20л | Раствор CELLPACK из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя. Оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы на анализатор | канистра | 113 | 50950 | 5757350 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
41 | STROMATOLYZER-WH 3 флакона -1 литр в упаковке | Раствор STROMATOLYZER-WH из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | уп | 38 | 146700 | 5574600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
42 | CELLCLEANСL50(Не более 50 мл) | Раствор CELLCLEAN из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | уп | 14 | 48400 | 677600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
43 | АЛТ 8х60 +8х15 BА200 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов (из комплекта анализатора биохимического турбидиметрического ВА 400, 200 «закрытая система» 8х60 +8х15), 1800исслед ,печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -1800 фасовка 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 9 | 95000 | 855000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
44 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS BА 200 2х60мл+2х15мл | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400, 200 «закрытая система» 2х60 +2х15 мл. 450 исследований Панкреатический профиль; прямой субстрат, кинетика; жидкий биреагент, Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 14 | 244000 | 3416000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
45 | АСТ 8х60мл+8х15мл BА 200 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА400, 200 «закрытая система». Фасовка 8х60мл+8х15мл,1800 определений Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 11 | 95000 | 1045000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
46 | Белок общий 2х60мл+2х20мл,BА 200 | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 2х60мл+2х20мл,480 исследований Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 22 | 14368 | 316096 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
47 | Билирубин общий 600 ml BА 200 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 8*60+8*15мл,1800исследований Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 17 | 40785 | 693345 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
48 | Билирубин прямой 300мл BА 200 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 300мл 900 исследований. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 20 | 24300 | 486000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
49 | Глюкоза 10х60 мл BА 200 | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BА 400,200 , диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60 мл t+2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования..Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 13 | 19600 | 254800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
50 | Креатинин5*60+5*60 BА 400,200 | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 5х60мл+5х60мл ,1800 определений.Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 7 | 47995 | 335965 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
51 | Мочевина 8х60мл+8х15мл UV Urea/Bun-UV BА 400,200 | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 8х60мл+8х15мл.1800определений. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 10 | 92150 | 921500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
52 | Щелочная фосфотаза 4х60 мл+4х15 мл BА 400,200 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 4х60 мл+4х15 мл Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. 900 исследований | упак | 9 | 58100 | 522900 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
53 | ГГТ BА 200 2*60+2*15мл | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 2х60мл+2х15мл,450 исследований Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 1 | 43400 | 43400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
54 | Железо IRON FERROZINE 4х60+4х15 мл | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BА 400,200,«закрытая система» диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент, 4х60+4х15 мл 900 исследований Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | наб | 2 | 72600 | 145200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
55 | Мочевая кислота ВА -200 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400«закрытая система»., производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. | набор | 1 | 76465 | 76465 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
56 | Альбумин 600 мл BА 400,200 | Альбумин набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система» 10х60 мл. на 1800 исследов; жидкий биреагент, Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю 2информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | набор | 2 | 25800 | 51600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
57 | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x40+1x20 мл +2 +8 С (BioSystems S.A., ИСПАНИЯ ) | ФЕРРИТИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 «закрытая система», наличие баркода на каждом флаконе, инфекционный, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к ферритину человека, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 170 ммоль/л, хлорид натрия 100 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к ферритину человека, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговаячувствительность: 5.4 мкг/л..Интервал измерения: 5.4-500 мкг/л.. Точность: Средняя концентрация 53 мкг/л. Повторность (CV) - 3.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 121 мкг/л. Повторность (CV) -1.6 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 240. Фасовка 1x40мл+1х20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп | 6 | 440580 | 2643480 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
58 | Контрольная сыворотка I 5*5 мл Level I | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BА 400,200, , параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5 х 5мл, t +2 +8 С | упак | 5 | 34000 | 170000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
59 | Контрольная сыворотка II 5*5 мл Level II | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 С | упак | 5 | 34000 | 170000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
60 | С реактивный белок Стандарт 1ml BS | РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,200 «закрытая система», производства фасовка 1мл, t +2 +8 С | упак | 5 | 14100 | 70500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
61 | Промывочный щелочной раствор(4х15мл) ВS ВА 400,200 | Флакон с Щелочным промывочным раствором для BA200, BA400«закрытая система» ». наличие баркода на каждом флаконе (4*15 мл) 4х15мл t+2 +30 С , Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 4 | 82984 | 331936 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
62 | С реактивный белок -300 мл ВА 200,400 | РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 200 «закрытая система» ». наличие баркода на каждом флаконе, наличие баркода на каждом флаконе, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 900 фасовка 300 мл +2 +8 С.. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 11 | 204200 | 2246200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
63 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1 x15) | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400«закрытая система»., производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлг/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-225. Фасовка 1х60мл+1х15мл, t+2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудовани | упаковка | 15 | 9680 | 145200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
64 | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (IFCC) (2x60 + 2x15) мл | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (IFCC) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400,200 фасовка 2х60мл+2х15мл,450 исследований«закрытая система». Фасовка 4х60мл,720определений Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 8 | 81100 | 648800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
65 | Тироид ИФА атТПО(96 опр) | Набор реагентов «Тироид Ифа-ат ТПО»предназначен для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека метод ИФА. t-хран 2-8 С .НА ИФА анализаторе «ЛАЗУРИТ». | наб | 1 | 36900 | 36900 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
66 | Трийодтиронин – Т3 общий | Набор реагентов «Тироид Ифа Т3 общий» предназначен для количественного определения общего трийодтиронина(Т3) в сыворотке крови человека методом ИФА, диагностика заболеваний щитовидной железы.t-хран 2-8С. | наб | 1 | 37400 | 37400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
67 | Тироид ИФА ТТГ | Набор реагентов “Тиройд ИФА ТТГ» предназначен для количественного определения концентрации Тиреотропного гормона (ТТГ) на анализаторе в сыворотке крови человека методом (ИФА). Иммуноферментного анализа, диагностика заболеваний | наб | 2 | 29600 | 59200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
68 | Тироид ИФА свободный Т4 | Набор реагентов «ИФА » предназначен для количественного определения Т-4 свободного в сыворотке крови человека методом ИФА. t-хран 2-8 С .НА анализаторе | наб | 2 | 33100 | 66200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
69 | Тестестерон.ИФА метод | Набор реагентов « Стероид ИФА — тестостерон « предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680 . t-хран +2-8С . | наб | 1 | 33600 | 33600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
70 | АФП (альфафетопро16теин) ИФА – Бест | Набор реагентов ИФА-АФП-1 предназначен для количественного определения концетрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680. t - хран +2-8 | наб | 1 | 28900 | 28900 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
71 | ПСА – общий. ИФА - метод | Набор реагентов для количественного определения концентрации общего простат специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови человека методом ифа, диагностика заболеваний ПРИ ОНКОЛОГИИ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ на анализаторе BIO RAD 680 . t +2-8 C | наб | 6 | 31000 | 186000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
72 | HB s — антиген стрип | Набор реагентов для иммуноферментного определения Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8 | наб | 20 | 26100 | 522000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
73 | HB s — подтверждающий | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -48(6*8). | наб | 2 | 37600 | 75200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
74 | РекомбиБест анти ВГС | Набор реагентов для иммуноферментного определения Hbs Ag на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 20 | 26100 | 522000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
75 | РекомбиБест анти ВГС подтвержд. | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия Hbs Ag на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 Cколичество определений -48(6*8). | наб | 3 | 46200 | 138600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
76 | Интерлейкин -6-ифа-тест количество определений -96(12*8). | для определения интерлейкина в сыворотке крови человека ИФА- методом | наб | 20 | 153700 | 3074000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
77 | ИММУНОГЛОБУЛИН Е количество определений -96(12*8). | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса. Е на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 2 | 50100 | 100200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
78 | Холестерин ЛПНП,реагент для определения (CHOLESTEROL LDL ) кол-во опред-740т | Для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 496543 | 993086 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
79 | Холестерин ЛПВП,реагент для определения (CHOLESTEROL HDL ) кол-во опред-740т | Для количественного определения холестерина липопротеинов высокойплотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8 С Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 165482 | 330964 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
80 | Ферритин, реагент для определения(FERRITIN) кол-во опред-800т | Для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 800. R1 4 x 24 mL, R2 4 x 12 mL, t +2-8 СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 10 | 281200 | 2812000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
81 | С-реактивный белок (латекс) реагент для определения (CRP-LATEX) кол-во опред-920т | Для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4 x 30 mL, R2 4 x 30 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., США | уп | 10 | 217713 | 2177130 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
82 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF-LATEX) кол-во опред-1000 т | Для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. R1 4 x 24 mL, R2 4 x 8 mL, t +2-8 СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 3 | 340146 | 1020438 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
83 | Альфа-амилаза,реагент для определения (a-AMYLASE) кол-во опред-1600т | Для количественного определения альфы-амилазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом колориметрическим на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1600. R1 4 x 40 mL, R2 4 x 10 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 8 | 138329 | 1106632 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
84 | Аланинаминотрансфераза ,реагент для определения (ALT) кол-во опред-3920т | Для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 50 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 113349 | 793443 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
85 | Аспартатаминотрансфераза,реагент для определения (AST) кол-во опред-3920 т | Для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 25 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 113349 | 793443 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
86 | Общий билирубин, реагент для определения(TOTAL BILIRUBIN) кол-во опред-2360т | Для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2360. R1 4x15 mL, R2 4x15 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 98637 | 690459 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
87 | Прямой билирубин, реагент для определения(DIRECT BILIRUBIN) кол-во опред-920т | Для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4x6 mL, R2 4x6 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., США | уп | 4 | 58945 | 235780 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
88 | Креатинин,реагент для определения (CREATININE) кол-во опред-3960т | Для количественного определения креатинина, в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3960. R1 4 x 51 mL, R2 4 x 51 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 56773 | 397411 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
89 | Мочевина,реагент для определения( UREA/UREA NITROGEN) кол-во опред-2480т | Для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2480. R1 4 x 25 mL, R1-2 4 x 25 mL, t +2-8. С Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 92911 | 650377 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
90 | Лактатдегидрогиназа ,реагент для определения | УФ кинетическое определение активности лактатдегидрогеназы, EC 1.1.1.27, в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 124802 | 249604 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
91 | Железо ,реагент для определения | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение железа в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 1 | 199644 | 199644 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
92 | Глюкоза,реагент для определения | Для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 5200. R1 4 x 53 mL, R2 4 x 27 mL, t +2-8 Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 91726 | 642082 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
93 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). | Для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3000. t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАУп.(4X25мл + 4X25мл)Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 10 | 64672 | 646720 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
94 | Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) | Для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2480. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X29мл),. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 53219 | 53219 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
95 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2500. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X30мл+4Х12,5 мл),Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 2 | 160940 | 321880 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
96 | Гамма - Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Для количественного определения гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X18мл + 4X18мл),Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 43839 | 43839 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
97 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3280. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X30мл + 4X30мл)Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 5 | 122433 | 612165 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
98 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Для количественного определенияхолестерина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3640. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X22.5мл)Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 10 | 151856 | 1518560 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
99 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Для количественного определения триглициридов в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3280. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.(4Х20мл+4Х5мл) | уп | 5 | 96268 | 481340 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
100 | Анти -стрептолизин О, реагент для определения (ASO). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Для количественного определения анти-стрептолизина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1320. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.( 4X51мл + 4X7мл) | уп | 3 | 494371 | 1483113 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
101 | Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Для количественного определения трансферрина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1080. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.(4X7мл + 4X8мл) | уп | 1 | 278830 | 278830 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
102 | Системный калибратор | System Calibrator (системный калибратор) представляет собой калибратор на основе сыворотки крови, предназначенный для использования с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitroBeckman Coulter Inc., США.уп (20*5мл) | уп | 1 | 209261 | 209261 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
103 | Контрольная сыворотка 1(CONTROL SERUM 1) | Контрольная сыворотка 1(Control Serum 1) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 20х5 мл. t +2-8. С Beckman Coulter Inc., США | уп | 1 | 192733 | 192733 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
104 | Контрольная сыворотка 2(CONTROL SERUM 2) | Контрольная сыворотка 2(Control Serum 2) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 20х5 мл. t +2-8. СBeckman Coulter Inc., США | уп | 1 | 192733 | 192733 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
105 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 1( ITA CONTROL SERUM LEVEL 1 ) | ITA контрольная сыворотка 1 (ITA Control Serum1) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека., для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. уп(6х2 мл). t +2-8. С | уп | 1 | 154719 | 154719 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
106 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) | ITA контрольная сыворотка 2 (ITA Control Serum 2) - представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека.,для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. уп(6х2 мл). t +2-8. С | уп | 1 | 154719 | 154719 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
107 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL3 ) | ITA контрольная сыворотка 3 (ITA Control Serum 3) - представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. уп(6х2 мл). t +2-8. С | уп | 1 | 154719 | 154719 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
108 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL - CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Уп.(3X5мл ),уровни1 - 2 | УП | 1 | 85802 | 85802 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
109 | С -реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET). | Уп.(5х2мл) | УП | 1 | 183254 | 183254 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
110 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDLCHOLESTEROL CALIBRATOR) | Уп.(2X3мл) | УП | 1 | 80865 | 80865 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
111 | Холестерин ЛПНП, калибратор (LDLCHOLESTEROL CALIBRATOR). | Уп.(2X1мл) | УП | 1 | 107326 | 107326 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
112 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | Уп.(5х1мл) | УП | 1 | 121347 | 121347 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
113 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Уп.(6X450мл) | УП | 1 | 70912 | 70912 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
114 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). | Уп.(6X2000мл) | УП | 2 | 149289 | 298578 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
115 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTICALIBRATOR 1) | Уп.(6х2мл) | УП | 2 | 216627 | 433254 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
116 | Таблетированная соль, универсальная | Beckman Coulter Inc., США 25 кг уп | УП | 2 | 30800 | 61600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
117 | БАЗОВЫЙ НАБОР КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА RIQAS (ПРОГРАММА 4 В 1) | В набор базовых программ должно входить:- биохимические исследование на 12 месяцев, с отчетностью каждый месяц. Общий комплект поставки 12 флаконов не менее 5 мл в каждом. Образцы контрольной сыворотки должны быть лиофилизированные и упакованы вакуумом. Поставка 2 раза в год по 6 флаконов. Количество аналитов тестирования для клинической химии должна быть не менее 56. - гематологические исследование на 12 месяцев с отчетностью каждый месяц. Общий комплект поставки 12 флаконов не менее 2 мл в каждом. Образцы контрольной сыворотки должны быть жидкими и готовыми к использованию. Поставка 4 раза в год по 3 флакона. Количество аналитов тестирования для гематологического исследования должно быть не менее 11. - иммунологические исследования на 12 месяцев с отчетностью каждый месяц. Общий комплект поставки 12 флаконов не менее 5 мл в каждом. Образцы контрольной сыворотки должны быть лиофилизированные и упакованы вакуумом. Поставка 2 раза в год по 6 флаконов. Количество аналитов тестирования для иммунологических исследований должен быть не менее 55. - для коагулометрических исследований на 12 месяцев с отчетностью каждый месяц. Общий комплект поставки 12 флаконов не менее 1 мл каждый. Поставка 2 раза в год по 6 флаконов. Образцы контрольной сыворотки должны быть лиофилизированные и упакованы вакуумом. Количество аналитов тестирования для гемостаза должен быть не менее 17 | наб | 1 | 1960150 | 1960150 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
118 | Recombiplastin 2G / Рекомбипластин 2G (935 tests) | Рекомбипластин 2Ж (рекомбинантный человеческий тканевой фактор.)(5+5х20мл, 935 тестов) +2 +8 С к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система»), Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 35 | 99900 | 3496500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
119 | АРТТ- SynthASil, 5+5*10 ml, (870 tests) | АЧТВ реагент к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro («закрытая система») , ( 5x10мл+5х10мл,870 тестов), стабильность 30дней при t +2+8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 35 | 44120 | 1544200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
120 | Тромбиновое время, 4*8 мл(лиофтромбин)+ 1*9мл (буфер) | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | наб | 25 | 43696 | 1092400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
121 | Набор Фибриноген по Клаусу, 10*5 мл (840 тестов) | Фибриноген к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система») , (10х5мл, 840 тестов), t +2+8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 35 | 219400 | 7679000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
122 | DILUENT FACTOR/. Разбавитель факторов ,1*100 мл (на 500 тестов) используется для разведения образцов для калибровки определения ПВ, фибриногена и исследования одиночных факторов свертывания | Разбавитель факторов к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система»),( 1х100 мл), t +15 +25 C Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | наб | 50 | 13700 | 685000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
123 | Моющий агент-cleaning agent 80мл | Моющий раствор 1х500мл +15 +25 C из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 8 | 7100 | 56800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
124 | Моющий раствор -cleaning solution 500мл | Моющий агент (80 мл)+15 +25 C Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 40 | 16700 | 668000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
125 | Реагент для промывания- Hemosil Rinse Solution 1*4 л | раствор для промывки системы между измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 300 CTS, ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 700 CTS с принадлежностями 1x4л +15 +25 C | уп | 60 | 109800 | 6588000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
126 | Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор, 1000 мл (на 1000 исследований) Используется для проведения нефелометрических исследований для контроля работы оптической системы и в качестве промывающего раствора 24 | Референсная эмульсия к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro (1000 мл) +15 +25 C Emulsion, Wash-R, ACL 9000 IL Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 120 | 42900 | 5148000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
127 | Calibration Plasma калибровочная плазма | 10х1 мл | уп | 2 | 96500 | 193000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
128 | Normal Control Assayed нормальный контроль | 10х1 мл | уп | 5 | 90200 | 451000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
129 | Low Abnormal Control Assayed низкий патологический контроль | 10х1 мл | уп | 5 | 94120 | 470600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
130 | High Abnormal Control Assayed высокий патологический контроль | 10х1 мл | уп | 5 | 93200 | 466000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
131 | реагент А калибровачный | Реагент A калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 400 мл. | фл | 84 | 45500 | 3822000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
132 | реагент В стандартный | Реагент B стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 200 мл. | фл | 30 | 41800 | 1254000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
133 | реагент активации электродов | Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. | фл | 22 | 23300 | 512600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
134 | реагент депротеинизации электродов | Реагент депротеинизации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. | фл | 14 | 23300 | 326200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
135 | Контрольный материал для Газов крови /материал для контроля газов кови .уровень1 | фл (1,8 мл) | уп | 1 | 25000 | 25000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
136 | Экспресс-тест для опред.Гепатита C №30 | Экспресс-тест для опред.Гепатита C | наб | 3 | 31500 | 94500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
137 | Экспресс тест для качественного и дифференцированного определения антител IgG и IgM к вирусу Гепатита А №25 | Экспресс тест для качественного и дифференцированного определения антител IgG и IgM к вирусу Гепатита А | наб | 3 | 91700 | 275100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
138 | Экспресс-тест для опред.Гепатита В №30 | Экспресс-тест для опред.Гепатита В | наб | 3 | 15200 | 45600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
139 | Тест набор для определения тропонина 25 шт/уп | Тест -набор для определения тропонина на анализаторе Getein 1100 | уп | 5 | 55000 | 275000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
140 | Тест набор для определения Ди-димер 25 шт/уп | Тест -набор для определения Ди -димер на анализаторе Getein 1100 | уп | 340 | 57000 | 19380000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
141 | Тест набор для определения прокальцитонина 25 шт/уп | Тест -набор для определения прокальцитонина на анализаторе Getein 1100 | уп | 340 | 61000 | 20740000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
142 | Тест набор для определения Ферритин 25 шт/уп | Тест -набор для определения феритина на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 59000 | 59000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
143 | Тест набор для определения высокочувствительного С-реактивного белка 25 шт/уп | Тест -набор для определения высокочувствительного С-реактивного белка на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 40000 | 40000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
144 | Тест набор для определения гликированного гемоглобина (HbA1c) | Тест -набор для определения гликолизированного гемоглобина на анализаторе Getein 1100 | уп | 2 | 37000 | 74000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
145 | Контроль с Tnt уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения гликолизированного гемоглобина на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 37000 | 37000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
146 | Контроль РСТ уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения контроля качества прокальцитонина на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 49000 | 49000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
147 | Контроль D-Dimer уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения контроля качества Д-Димера на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 35000 | 35000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
148 | Контроль CRB уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения контроля качества С-реактивного белка на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 49000 | 49000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
149 | Контроль HbAIc уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения контроля качества гликолизированного гемоглобина на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 35000 | 35000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
150 | Авто Кюветы (1000шт/рулон х5) для анализатора С3100. | Набор на 1000 исследований КНР по заявке уп 61 210 000 12 810 000 2 | УП | 61 | 210000 | 12810000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
151 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 | 10 x 15 мл для анализатора С3100. Набор на 7000 исследований | набор | 8 | 34000 | 272000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
152 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 | 1 x 2500 мл, для анализатора С3100. Набор на 1250 исследований | фл | 48 | 73000 | 3504000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
153 | Реагент Протромбиновое время ProthrombinTime Reagent (PT) | 10 x 4, для анализатора С3100. Набор на 360 исследований | набор | 51 | 59000 | 3009000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
154 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) | 10 x 2 мл, для анализатора С3100. Набор на 360 исследований | набор | 63 | 43000 | 2709000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
155 | Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution | 10 x 4 мл, на 720 тестов | набор | 30 | 22000 | 660000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
156 | Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) | 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer, для анализатора С3100. Набор на 450 исследований, внутри в наборе калибратор. | набор | 41 | 153000 | 6273000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
157 | Контрольния плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 | 10 x 1 мл, для анализатора С3100. КНР по заявке набор 12 138 000 1 656 000 9 | набор | 12 | 138000 | 1656000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
158 | Контрольния плазма -2 Coagula-tion Control Plasma-2 | 10 x 1 мл, для анализатора С3100. | набор | 12 | 138000 | 1656000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
159 | Прокальцитонин Procalcitonin PCT Test | Finecare (PCT)Procalcitonin Rapid Quantiatative-Быстрый количественныцй тест на прокальцитонин для анализатора Finecare FIA Meter Plus.Количественный экспресс — тест.Флюоресцентный иммуноанализ.25 штук картриджей .Идентификационный чип картриджа 1 шт,буфер 25 штук, | уп | 20 | 52500 | 1050000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
160 | Д-Димер D-Dimer Test | Finecare D-Dimer Rapid Quantiatative-Быстрый количественныцй тест на D-Dimer для анализатора Finecare FIA Meter Plus.Количественный экспресс — тест .Флюоресцентный иммуноанализ.Картридж — 25 штук , идентификационный чип картриджа — 1 шт, буфер — 25 штук. | уп | 10 | 49000 | 490000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
161 | РФМК — тест флаконный вариант | Набор для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови (фенантролиновый тест) рассчитан на проведение 200 анализов при расходе раствора фенантролинапо 0,1 мл на 1 тест .Состав набора — орто-фенантролина гидрохлорид, контроль - минус, контроль — плюс. | наб | 1 | 10800 | 10800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года