## Лист2
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки медицинских изделий для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | Эндотрахеальные трубки №3 с дополнительным просветом ,средней жесткости | Эндотрахеальная трубка (14Fr) Эндотрахеальная трубка, без манжеты, с дополнительным просветом для введения сурфактанта/лекарственных препаратов. Прозрачная, материал - ПВХ без DEHP, с рентгеноконтрастной линией, предназначена для оральной/назальной интубации/анестезии, угол среза трубки 37 градусов, 15 мм адаптер, маркировка каждые 0,5 см. Внутренний диаметр 3,0мм; внешний диаметр 4,6 мм; длина 165 мм. Характеристика дополнительного просвета — диаметр 0,65 мм; скорость потока — 5,00 мл/мин Кратность упаковки 20 шт | штука | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
2 | Эндотрахеальные трубки №2.5 с дополнительным просветом , средней жесткости | Эндотрахеальная трубка (12Fr) Эндотрахеальная трубка, без манжеты, с дополнительным просветом для введения сурфактанта/лекарственных препаратов. Прозрачная, материал - ПВХ без DEHP, с рентгеноконтрастной линией, предназначена для оральной/назальной интубации/анестезии, угол среза трубки 37 градусов, 15 мм адаптер, маркировка каждые 0,5 см. Внутренний диаметр 2.5мм, внешний диаметр 4,1 мм, длина 165 мм. Характеристика дополнительного просвета — диаметр 0,55 мм; скорость потока — 3,35 мл/мин Кратность упаковки 20 шт | штука | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
3 | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 1 Fr | В состав набора входят: 1.Полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой длина 20см, 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер ,1 шприц 3мл, 1- переходящая насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером . 1 расщепляющаяся игла -интродьюсер полностью извлекаемая после ввода катетера, Маркировка катетера через 1см черная маркировка дистального конца ,что позволяет убедиться в том что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению но быстро смягчается после остановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 20см | штука | 150 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
4 | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 2 Fr | В состав набора входят: 1.Полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой длина 30см, 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер ,1 шприц 3мл, 1- переходящая насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером . 1 расщепляющаяся игла -интродьюсер полностью извлекаемая после ввода катетера, Маркировка катетера через 1см черная маркировка дистального конца ,что позволяет убедиться в том что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению но быстро смягчается после остановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 30 см | штука | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
5 | Набор для заменного переливания крови | Набор для заменного переливания крови. В комплекте: удлинительная трубка с 3-х ходовым краном, пупочный катетер, наклейка дермафилм) В состав набора входит: • 1-н 4х канальный порт с 1м инъекционным входом ( для инъекций дополнительных препаратов • 1-н удлинитель для эвакуации удаляемой крови • 1-н Fr5 катетер для обменной трансфузии (ПВХ – рентгеноконтрастный) • 1-н Fr7 катетер для обменной трансфузии (ПВХ – рентгеноконтрастный) • 2-а 20мл Люер шприца • 1-н 10мл Люер шприц • 1-н 15x0.5мм (25G) Люер игла для гиподермы • 1-н градуированный пластиковый контейнер • 1-н трансфузионный набор • 1-н 15 см линейка для измерения венозного давления • 3-и 50x50мм марлевых салфетки • 1-а 50x60мм перфорированная наклейка • 1-а пара перчаток • 1-н перечень оборудования | штука | 5 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
6 | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер Смол (SMALL) для новорожденных < 1 кг (Размер 30*38 см) Кратность упаковки 10 шт | штука | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
7 | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер МЕДИУМ (MEDIUM) для новорожденных от 1 кг до 2,5 кг (Размер 38*44 см) Кратность упаковки 10 шт | штука | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
8 | Пупочный двухпросветный полиуретановый катетер | Пупочный двухпросветный полиуретановый катетер, для введения несовместимых лекарств и растворов, парентерального питания, взятия проб крови, измерения центрального венозного давления и пр. Характеристики: рентгеноконтрастный, полиуретановый, двухпросветный, маркировка каждый сантиметр от 4 до 20 см, длина — 20 см, внешний диаметр 1,4 мм/4 Fr, просветы — 2х20G, объем заполнения: дистальный — 0.26 мл, проксимальный — 0.26 мл. Скорость потока: дистальный — 11 мл/мин, проксимальный — 12 мл/мин, 2 окошка — дистальное и латеральное, закругленный кончик, проксимальные удлинительные трубки длина проксимальных удлинительных трубок — 5 см, наличие зажимов на удлинительных трубках. Цветная маркировка разъемов удлинительных трубок Кратность упаковки 10 шт | штука | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
9 | Безыгольный закрытый коннектор | Безыгольный закрытый коннектор для использования с устройствами сосудистого доступа: шприцами, 3-х ходовыми краниками, удлинительными линиями и катетерами. С коннектором Bionector инъекции, инфузии, заборы проб крови, подключения проходят без контакта внутривенного контура с окружающей средой. Имеет расщепляемую дезинфицируемую мембрану. Мембрана коннектора Bionector закрывается при отсоединении шприца или инфузионной линии, исключая риск воздушной эмболии. Отсутствует также аспирация крови на дистальном конце катетера при отключении шприца или инфузионной линии. Риск тромбоза максимально снижен, благодаря нейтральному току жидкости и отсутствию контакта с воздухом. Исключен риск травмирования иглой. Исключен контакт с кровью пациента. MRI- совместим. Не содержит латекс. Состав: поликарбонат, нержавеющая сталь, полиизопрен, силиконовое масло. Скорость потока - 105 мл/мин. Объем заполнения – 0.02 мл. Длина – 25.7 мм. Диаметр – 10 мм | штука | 2500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
10 | Эндотоксиновый фильтр | Фильтр неонатальный/педиатрические, оснащены Луер-лок коннекторами. Предназначен для фильтрации случайных микробных комбинаций, связанных эндотоксинов, твердых частиц и удаления воздуха. Фильтр 0.22 мкм, со встроенной удлинительной трубкой 23 см и зажимом. Кратность в упаковки 10 шт. | штука | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
11 | Липидный фильтр | Фильтр для безопастного введения липидных растворов, фильтрации полного парантерального питания, предотвращения микробной контаминации, попадания воздуха и посторонних частиц. Фильтр 1.2 мкм, с удлинительной трубкой 150 см, с антивозвратным клапаном и зажимом, для введения липидных растворов посредством шприцевого насоса.Время использования 96 часов. и зажимом. | штука | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
12 | Игла для забора крови | Игла представляет собой стерильную апирогенную иглу из нержавеющей стали с одним крылом для облегчения введения в вену и указания направления среза иглы, при необходимости. Состав: игла – нержавеющая сталь, крыло – поливинилхлорид. цвет крыла – синий; размер иглы - 23G; диаметр - 0.6 мм; длина - 17 мм. | штука | 150 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
13 | Игла для забора крови | Игла представляет собой стерильную апирогенную иглу из нержавеющей стали с одним крылом для облегчения введения в вену и указания направления среза иглы, при необходимости. Состав: игла – нержавеющая сталь, крыло – поливинилхлорид. цвет крыла – черный; размер иглы - 22G; диаметр - 0.7 мм; длина - 22 мм. | штука | 150 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
14 | Игла для забора крови | Игла представляет собой стерильную апирогенную иглу из нержавеющей стали с одним крылом для облегчения введения в вену и указания направления среза иглы, при необходимости. Состав: игла – нержавеющая сталь, крыло – поливинилхлорид. цвет крыла – зеленый; размер иглы - 21G; диаметр - 0.8 мм; длина - 22 мм. | штука | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
15 | Дозировочная система для MediMix mini® 4-канальная (шприц тип "Codan") MF 4014C | Педиатрическая дозировочная система. Изделие должен состоят из следующих частей и материалов: 4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрочастиц , 4 соединительные трубочки, размером 3,0 x 0,55 70cm; 4 разноцветных зажима Люэровское замковое соединения типа штекер, защитный колпачок . Коннектор из 4-ходов в один 50 mlодноразовый шприц 18 мл (продукты должны быть стерильны 5 лет со дня стерилизации). Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам: Вся продукция является без фталатов смягчителей и латекса. Вся упаковка без латекса. Педиатрическая дозировочная система, это 4-х ходовый набор с зажимами предназначен для приготовления т. е.: дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов внутривенного парентерального питания в закрытой системе | шт | 360 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
16 | Коннектор тип “T”- (для всех моделей) MF 4701 | Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электролитов, микроэлементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозировочными системами аппаратов MediMixmini и MediMixplus. Изделие стерильное и одноразового пользования. В изделии нет латекса и фталатныхсмягчителей DEHP. Упаковка без латекса и ПВХ. | шт | 360 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
17 | Инфузионные мешки с 3 трубками с Люэр Лок соединением посередине светозащи-щённые (жёлтые). 250мл. MF 662 | Мешок изготовлен из светостойкого материала, т.е. фольги, структура которойпозволяет легко заполнить мешок. В процессе переливания мешок стягивается иинфузионный раствор полностью до последнего миллилитра вытекает из мешка.Мешок стерилизован Гамма лучами; зажим. По индивидуальному запросу возможна поставка перманентного зажима для герметизации соединительной части люэровскогозамка.(без экстра доплаты).Мешок оснащен с отверстиями -соединительными трубочками:1) для наполнения мешка с ЛюэрЛок соединением типа гнездо. (в середине)Светоустойчивая трубочка в изготовлена из двух слоев: верхний слой из гибкогополюретана, а внутренние стеночки из полиэтилена, практически неабсорбируютинфузионных растворов.2) отверстие для соединения с любыми инфузионными системами-капельницами. Иглой спайком типа карандаш на капельной системе прокалывается мембрана, защищающая отверстие и т. о. капельница плотно соединяется с мешком.3) и с инъекционным портом для дополнительных инъекций, защищен отполомки и стабильный выдерживающей до 100 манипуляций. Инфузионные мешки удобно использовать со всеми капельницами для гравитационных насосов | шт | 650 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
18 | Инфузионные мешки с 3 трубками с Люэр Лок соединением посередине светозащи-щённые (жёлтые). 150мл. MF 661 | Мешок изготовлен из светостойкого материала, т.е. фольги, структура которойпозволяет легко заполнить мешок. В процессе переливания мешок стягивается иинфузионный раствор полностью до последнего миллилитра вытекает из мешка.Мешок стерилизован Гамма лучами; зажим. По индивидуальному запросу возможна поставка перманентного зажима для герметизации соединительной части люэровскогозамка.(без экстра доплаты).Мешок оснащен с отверстиями -соединительными трубочками:1) для наполнения мешка с ЛюэрЛок соединением типа гнездо. (в середине)Светоустойчивая трубочка в изготовлена из двух слоев: верхний слой из гибкогополюретана, а внутренние стеночки из полиэтилена, практически неабсорбируютинфузионных растворов.2) отверстие для соединения с любыми инфузионными системами-капельницами. Иглой спайком типа карандаш на капельной системе прокалывается мембрана, защищающая отверстие и т. о. капельница плотно соединяется с мешком.3) и с инъекционным портом для дополнительных инъекций, защищен отполомки и стабильный выдерживающей до 100 манипуляций. Инфузионные мешки удобно использовать со всеми капельницами для гравитационных насосов | шт | 1300 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Ген Дюсенова 4/2 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года