## Лист2
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Приказ №270 от 25.04.2022 года
Техническая спецификация
О проведении закупа способом тендера для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | цена за единицу | сумма | Место поставки | Срок поставки
1 | Игла для спинальной анестезии типа пенкан | Игла для спинальной анестезии типа пенкан (срез конца иглы типа Sprotte), длиной 103 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером); Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора. | штука | 400 | 4368 | 1747200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
2 | Игла для спинальной анестезии типа пенкан | Игла для спинальной анестезии типа пенкан (срез конца иглы типа Sprotte), длиной 120 мм, d G27. Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мм.; Длина инъекционной части иглы-интродюсера - не более 35 мм.; Суммарная длина павильона иглы-интродюсера - не более 20 мм.; Длина «рабочей» части спинальной иглы в сборе с иглой-интродюсером - от конца павильнона интродюсера до пункционного конца спинальной иглы - не менее 68 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора. | штука | 50 | 3822 | 191100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
1938300