## Каз
Бекітемін:
Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы
"Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы"
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының
Директоры
___________________Мусабеков А.Т.
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық
бұйымдарды және (немесе) дәрілік заттарды сатып алуды өткізу туралы
хабарландыру
1.Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 8 маусымда № 32733 болып тіркелді. Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: ШЖҚ "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы" КМК, Павлодар қ., Щедрин көш.,63, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.
2. Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (сауда атауы - жеке төзбеушілік кезінде), сауда маркасы мен өндірушісі көрсетілмеген медициналық бұйымдардың атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома:
| ЛОТ № | Лот атауы | Техникалық сипаттама | Өлшем бірлігі | Жалпы саны | Бағасы | Сомасы
| 1 | Үлкен жіліншік сүйегіне арналған реконструктивті шыбықтар 9, 330мм, | Жіліншіктің сынуы мен деформациясын бекіту үшін канюлярлы шыбықтар. Шыбық диаметрі d=8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, шыбықтың ұзындығы L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм. Канюлярлы шыбық. Шыбықтың проксимальды бөлігінде компрессия жасау мүмкіндігі болуы керек - проксимальды бөлігінде Канюлярлы бұрандалы тесік болуы керек M8, дистальды бөлігіндегі канюлярлы тесіктің диаметрі 4 мм. Теріс дистальды бағыттаушының рентгенографиясын қолдана отырып, шыбықты бекіту шыбықтың әр ұзындығы үшін мүмкін (270 – 390 мм). Проксимальды бөлігінде 5 тесік бар. Сәйкесінше 17 мм және 24 мм қашықтықта шыбықтың жоғарғы жағындағы 2 бұрандалы тесік, екі бұрандалы емес тесік пен бір динамикалық оське 45° бұрышта орналасқан. Проксимальды бөліктегі бұрандалы емес тесіктер шыбықтың жоғарғы жағынан сәйкесінше 31 мм және 72 мм қашықтықта орналасқан. Проксимальды бөліктегі динамикалық тесік шыбықтың жоғарғы жағынан 47 мм қашықтықта орналасқан және 11,5 мм аралықта қысуға мүмкіндік береді. Проксимальды бөліктегі тесіктер шыбықты кем дегенде үш түрлі жазықтықта бекітуге мүмкіндік береді. Шыбықтың проксимальды бөлігі штанганың дистальды бөлігіне қатысты 13° бұрышта және R=40 мм радиуста иіледі. Шыбықтың дистальды бөлігінде кемінде 5 тесік бар. Шыбықтың ұшынан 5 мм, 11,5 мм, 18 мм, 26 мм және 35 мм қашықтықта 5 бұрандалы тесік сәйкесінше 45°бұрышта реттелген. Шыбықтың ұшынан 55 мм қашықтықта тесіктері бар дистальды бөлік R=40 мм радиуста иілген. Бұрандалы тесіктер төрт жазықтықта бекітуді қамтамасыз етеді. Төменгі шыбықтың үшбұрышты көлденең қимасы және жоғарғы бөліктің қысу саңылауы имплантация процедурасы кезінде сүйекішілік қысымның төмендеуін қамтамасыз етеді. Қайта құру тесіктерінде диаметрі 4,5 мм және 5,0 мм бұрандаларды ауыстыру тәртібімен қолдануға болады. Шыбықтың жоғарғы бөлігін ұзартуға мүмкіндік беретін канюлярлы соқыр бұрандалар 5 мм қадаммен 0мм-ден 25мм-ге дейінгі диапазонда кем дегенде 6 өлшемде шығарылады. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті-резонанстық бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы - адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат техникалық нормалар: ISO 5832/1; материалдың құрамы: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - қалғаны. | дана | 8 | 114734 | 917872
| 2 | Үлкен жіліншік сүйегіне арналған реконструктивті шыбықтар, 9, 315мм, | Жіліншіктің сынуы мен деформациясын бекіту үшін канюлярлы шыбықтар. Шыбық диаметрі d=8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, шыбықтың ұзындығы L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм. Канюлярлы шыбық. Шыбықтың проксимальды бөлігінде компрессия жасау мүмкіндігі болуы керек - проксимальды бөлігінде Канюлярлы бұрандалы тесік болуы керек M8, дистальды бөлігіндегі канюлярлы тесіктің диаметрі 4 мм. Теріс дистальды бағыттаушының рентгенографиясын қолдана отырып, шыбықты бекіту шыбықтың әр ұзындығы үшін мүмкін (270 – 390 мм). Проксимальды бөлігінде 5 тесік бар. Сәйкесінше 17 мм және 24 мм қашықтықта шыбықтың жоғарғы жағындағы 2 бұрандалы тесік, екі бұрандалы емес тесік пен бір динамикалық оське 45° бұрышта орналасқан. Проксимальды бөліктегі бұрандалы емес тесіктер шыбықтың жоғарғы жағынан сәйкесінше 31 мм және 72 мм қашықтықта орналасқан. Проксимальды бөліктегі динамикалық тесік шыбықтың жоғарғы жағынан 47 мм қашықтықта орналасқан және 11,5 мм аралықта қысуға мүмкіндік береді. Проксимальды бөліктегі тесіктер шыбықты кем дегенде үш түрлі жазықтықта бекітуге мүмкіндік береді. Шыбықтың проксимальды бөлігі штанганың дистальды бөлігіне қатысты 13° бұрышта және R=40 мм радиуста иіледі. Шыбықтың дистальды бөлігінде кемінде 5 тесік бар. Шыбықтың ұшынан 5 мм, 11,5 мм, 18 мм, 26 мм және 35 мм қашықтықта 5 бұрандалы тесік сәйкесінше 45°бұрышта реттелген. Шыбықтың ұшынан 55 мм қашықтықта тесіктері бар дистальды бөлік R=40 мм радиуста иілген. Бұрандалы тесіктер төрт жазықтықта бекітуді қамтамасыз етеді. Төменгі шыбықтың үшбұрышты көлденең қимасы және жоғарғы бөліктің қысу саңылауы имплантация процедурасы кезінде сүйекішілік қысымның төмендеуін қамтамасыз етеді. Қайта құру тесіктерінде диаметрі 4,5 мм және 5,0 мм бұрандаларды ауыстыру тәртібімен қолдануға болады. Шыбықтың жоғарғы бөлігін ұзартуға мүмкіндік беретін канюлярлы соқыр бұрандалар 5 мм қадаммен 0мм-ден 25мм-ге дейінгі диапазонда кем дегенде 6 өлшемде шығарылады. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті-резонанстық бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы - адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат техникалық нормалар: ISO 5832/1; материалдың құрамы: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - қалғаны. | дана | 8 | 114734 | 917872
| 3 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости, 9, 360мм, | Жіліншіктің сынуы мен деформациясын бекіту үшін канюлярлы шыбықтар. Шыбық диаметрі d=8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, шыбықтың ұзындығы L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм. Канюлярлы шыбық. Шыбықтың проксимальды бөлігінде компрессия жасау мүмкіндігі болуы керек - проксимальды бөлігінде Канюлярлы бұрандалы тесік болуы керек M8, дистальды бөлігіндегі канюлярлы тесіктің диаметрі 4 мм. Теріс дистальды бағыттаушының рентгенографиясын қолдана отырып, шыбықты бекіту шыбықтың әр ұзындығы үшін мүмкін (270 – 390 мм). Проксимальды бөлігінде 5 тесік бар. Сәйкесінше 17 мм және 24 мм қашықтықта шыбықтың жоғарғы жағындағы 2 бұрандалы тесік, екі бұрандалы емес тесік пен бір динамикалық оське 45° бұрышта орналасқан. Проксимальды бөліктегі бұрандалы емес тесіктер шыбықтың жоғарғы жағынан сәйкесінше 31 мм және 72 мм қашықтықта орналасқан. Проксимальды бөліктегі динамикалық тесік шыбықтың жоғарғы жағынан 47 мм қашықтықта орналасқан және 11,5 мм аралықта қысуға мүмкіндік береді. Проксимальды бөліктегі тесіктер шыбықты кем дегенде үш түрлі жазықтықта бекітуге мүмкіндік береді. Шыбықтың проксимальды бөлігі штанганың дистальды бөлігіне қатысты 13° бұрышта және R=40 мм радиуста иіледі. Шыбықтың дистальды бөлігінде кемінде 5 тесік бар. Шыбықтың ұшынан 5 мм, 11,5 мм, 18 мм, 26 мм және 35 мм қашықтықта 5 бұрандалы тесік сәйкесінше 45°бұрышта реттелген. Шыбықтың ұшынан 55 мм қашықтықта тесіктері бар дистальды бөлік R=40 мм радиуста иілген. Бұрандалы тесіктер төрт жазықтықта бекітуді қамтамасыз етеді. Төменгі шыбықтың үшбұрышты көлденең қимасы және жоғарғы бөліктің қысу саңылауы имплантация процедурасы кезінде сүйекішілік қысымның төмендеуін қамтамасыз етеді. Қайта құру тесіктерінде диаметрі 4,5 мм және 5,0 мм бұрандаларды ауыстыру тәртібімен қолдануға болады. Шыбықтың жоғарғы бөлігін ұзартуға мүмкіндік беретін канюлярлы соқыр бұрандалар 5 мм қадаммен 0мм-ден 25мм-ге дейінгі диапазонда кем дегенде 6 өлшемде шығарылады. Имплантанттар қауіпсіздік критерийлері және магнитті-резонанстық бейнелеу процедураларымен үйлесімділік бойынша бағалануы керек. Өндіріс материалы - адам ағзасына имплантацияланатын өнімдерге арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат техникалық нормалар: ISO 5832/1; материалдың құрамы: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - қалғаны. | дана | 2 | 114734 | 229468
| 4 | UMC KZ видеоларингоскопына бір реттік пышақ, өлшемі № 3 аппаратқа Бейноларингоскоп орындау нұсқаларында керек-жарақтарымен VLHM5A.Германия. | Бір рет қолданылатын пышақ (пышақтар) MD11, өлшемі: I/II/III/IV/V UMC KZ видеоларингоскопына бір реттік пышақ, өлшемі № 3 аппаратқа Бейноларингоскоп орындау нұсқаларында керек-жарақтарымен VLHM5A Профилі: Лор, реанимация. Материал: Медициналық қолдануға арналған медициналық оптикалық полимер. Қаптама: Бір реттік қолдану үшін стерильді түрде оралған (қаптамада 30 дана). Шыққан жылы 17.11.2023ж, сер.231117 | дана | 200 | 4045 | 809000
| 5 | UMC KZ видеоларингоскопына бір реттік пышақ, өлшемі № 4 аппаратқа Бейноларингоскоп орындау нұсқаларында керек-жарақтарымен VLHM5A. Германия. | Бір рет қолданылатын пышақ (пышақтар) MD11, өлшемі: I/II/III/IV/V UMC KZ видеоларингоскопына бір реттік пышақ, өлшемі № 4 аппаратқа Бейноларингоскоп орындау нұсқаларында керек-жарақтарымен VLHM5A Профилі: Лор, реанимация. Материал: Медициналық қолдануға арналған медициналық оптикалық полимер. Қаптама: Бір реттік қолдану үшін стерильді түрде оралған (қаптамада 30 дана). Шыққан жылы 17.11.2023ж, сер.231117 | дана | 100 | 4045 | 404500
| 6 | Дренаждық Катетер - № 8 бекітетін жіппен Pigtail типті катетер жинағы | Дренаждық Катетер - Бекітетін жіппен "Pigtail" типті гидрофильді дренаж. Құрамы: "Pigtail" типті дренаждық катетер, дистальды бөлігінде 4 тесік, өлшемі: диаметр: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; ұзындығы: 20, 25, 30, 40 см - 1 дана, бекітетін жіп - 1 дана, металл қатты канюля - 1 дана, троакар инесі - 1 дана, түзеткіш - 1 дана. Диаметрі өткізгіштер үшін - 0.035" и 0.038". Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді | дана | 5 | 52000 | 260000
| 7 | Дренаждық Катетер - № 10 бекітетін жіппен Pigtail типті катетер жинағы | Дренаждық Катетер - Бекітетін жіппен "Pigtail" типті гидрофильді дренаж. Құрамы: "Pigtail" типті дренаждық катетер, дистальды бөлігінде 4 тесік, өлшемі: диаметр: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; ұзындығы: 20, 25, 30, 40 см - 1 дана, бекітетін жіп - 1 дана, металл қатты канюля - 1 дана, троакар инесі - 1 дана, түзеткіш - 1 дана. Диаметрі өткізгіштер үшін - 0.035" и 0.038". Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді | дана | 5 | 52000 | 260000
| 8 | Дренаждық Катетер - № 12 бекітетін жіппен Pigtail типті катетер жинағы | Дренаждық Катетер - Бекітетін жіппен "Pigtail" типті гидрофильді дренаж. Құрамы: "Pigtail" типті дренаждық катетер, дистальды бөлігінде 4 тесік, өлшемі: диаметр: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; ұзындығы: 20, 25, 30, 40 см - 1 дана, бекітетін жіп - 1 дана, металл қатты канюля - 1 дана, троакар инесі - 1 дана, түзеткіш - 1 дана. Диаметрі өткізгіштер үшін - 0.035" и 0.038". Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді | дана | 5 | 52000 | 260000
| 9 | Дренаждық Катетер - № 14 бекітетін жіппен Pigtail типті катетер жинағы | Дренаждық Катетер - Бекітетін жіппен "Pigtail" типті гидрофильді дренаж. Құрамы: "Pigtail" типті дренаждық катетер, дистальды бөлігінде 4 тесік, өлшемі: диаметр: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; ұзындығы: 20, 25, 30, 40 см - 1 дана, бекітетін жіп - 1 дана, металл қатты канюля - 1 дана, троакар инесі - 1 дана, түзеткіш - 1 дана. Диаметрі өткізгіштер үшін - 0.035" и 0.038". Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді | дана | 3 | 52000 | 156000
| 10 | "Диагностикалық өткізгіш 0,035''х180см, Clever № 14 | Диагностикалық өткізгіш, бір дистальді. Өткізгіш тот баспайтын никельден жасалған-тефлонмен қапталған хром болат (PTFE) PRECOAT. Проксимальды шыбықты дәнекерлеу компоненттер үшін бір уақытта жүзеге асырылады: өзек, таспа, орам, таспа және катушкалар, бастапқы материал тегіс сериялық күмбез. Дистальды дәнекерленген қосылыс: шыбықты, таспаны және катушканың бастапқы материалын тегіс сериялы күмбезге дәнекерлеу. Өткізгіштің ұзындығы кемінде 180 см, сыртқы диаметрі 0,035 " аспайды. J типті өткізгіштің дистальды ұшы қисық, икемді, дистальды икемді бөлігі 30 мм ± 0,5 мм. J түзету: кернеу күші дистальды ұшына іргелес катушкаға түскенде. Өткізгіштің бекітілген өзегі бар (FC, FS). J кем дегенде 150 градусқа дейін ашылуы керек. Минималды жүктеме 2,7 фунт. Өткізгіш пластикалық сақинаға және термоформаланатын пленка мен газ өткізгіш қағаздан жасалған герметикалық пакетке оралған. Зарарсыздандырудан кейінгі этилен оксидінің қалдығы 10ug / m аспайды. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді | дана | 18 | 12700 | 228600
| БАРЛЫҒЫ | [5 empty] | 4443312
3. Жеткізу мерзімі мен шарттары – тапсырыс берушінің мәлімдемесі бойынша 2024 жыл ішінде. Жеткізілетін тауар ережелерге сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақталуы және тасымалдануы тиіс.
4. Құжаттарды ұсыну(қабылдау) орны: Павлодар қаласы, Щедрин көшесі, 63, ШЖҚ "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы" КМК, 3 қабат, бухгалтерия. Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: 2024 жылғы 26 тамыз сағат 09:00-ға дейін
5. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: 2024 жылғы 26 тамыз сағат 11:00-де Павлодар қаласы, Щедрин көшесі, 63 мекенжайы бойынша, ШЖҚ "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы, КМК, 3 қабат, мемлекеттік сатып алулар бөлімі.
Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.
Осы Қағидалардың 5-қосымшасы, Сатып алудың үлгілік шарты (Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында)
2 қосымша
нысан
Дәрілік затты немесе медициналық бұйымды жеткізуге
_______________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы
Сатып алу № ____________ Сатып алу тәсілі ____________ Лот № _____________
| № р/р | Дәрілік затты/медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны | Мазмұны (әлеуетті өнім берушімен толтыру үшін)
| 1 | Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)
| 2 | Сипаттамасы
| 3 | Өлшем бірлігі
| 4 | Тіркеу куәлігінің (куәліктерінің)/біржолғы әкелуге арналған рұқсаттың №
| 5 | Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның сауда атауы
| 6 | Тіркеу куәлігі/бір жолғы әкелуге арналған рұқсаты бойынша дәрілік нысан / мінездеме (шығару нысаны)
| 7 | Тіркеу куәлігі/бір жолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі
| 8 | Тіркеу куәлігі / біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші
| 9 | Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша шыққан елі
| 10 | Тіркеу куәлігі/бір жолғы әкелуге рұқсат бойынша оралымы (қаптамадағы өлшем бірліктерінің саны)
| 11 | Жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарында теңгемен бірлік бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде) | *
| 12 | Өлшем бірліктеріндегі саны (көлемі)
| 13 | Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарында теңгемен жеткізу сомасы
| 14 | Жеткізу кестесі
* әлеуетті жеткізушінің бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып баға
Күні "___" ____________ 20___ ж..
Лауазымы, Т.А.Ә. (бар болса) _________________ __________________
Қолы _________
Мөр (бар болса)

## Рус
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Объявление
о проведении закупа медицинских изделий и (или) лекарственных средств
способом запроса ценовых предложений
1. Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733 Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», город Павлодар, улица Щедрина,63, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, (торговое название - при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:
| № ЛОТА | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед.изм. | Общее кол-во | цена | Сумма
| 1 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 9, 330мм, | Стержни канюлированные для фиксации переломов и деформации большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм длина стержня L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм. Стержень канюлированный. Должна быть возможность создания компрессии в проксимальной части стержня – должна быть в проксимальной части канюлированное резьбовое отверстие М8, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм. Фиксация стержня при помощи рентген негативного дистального целенаправителя возможна для каждой длины стержня (270 – 390 мм). В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 5 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм, 26мм и 35мм соответственно, расположенных последовательно под углом 45°. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута под радиусом R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 8 | 114734 | 917872
| 2 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости, 9, 315мм, | Стержни канюлированные для фиксации переломов и деформации большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм длина стержня L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм. Стержень канюлированный. Должна быть возможность создания компрессии в проксимальной части стержня – должна быть в проксимальной части канюлированное резьбовое отверстие М8, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм. Фиксация стержня при помощи рентген негативного дистального целенаправителя возможна для каждой длины стержня (270 – 390 мм). В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 5 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм, 26мм и 35мм соответственно, расположенных последовательно под углом 45°. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута под радиусом R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 8 | 114734 | 917872
| 3 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости, 9, 360мм, | Стержни канюлированные для фиксации переломов и деформации большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм длина стержня L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм, 375мм, 390мм. Стержень канюлированный. Должна быть возможность создания компрессии в проксимальной части стержня – должна быть в проксимальной части канюлированное резьбовое отверстие М8, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм. Фиксация стержня при помощи рентген негативного дистального целенаправителя возможна для каждой длины стержня (270 – 390 мм). В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 5 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм, 26мм и 35мм соответственно, расположенных последовательно под углом 45°. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута под радиусом R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное. | шт | 2 | 114734 | 229468
| 4 | Клинок одноразовый видеоларингоскоп UMC KZ ,размер № 3 к аппарату Видеоларингоскоп в вариантах исполнения принадлежностями VLHM5A.Германия. | Одноразовое лезвие (Клинки) MD11, размер: I/II/III/IV/V Клинок одноразовый на видеоларингоскоп UMC KZ, размер №3 к аппарату Видеоларингоскоп в вриантах исполнения с пренадлежностями VLHM5A Профиль:Лор, реанимация Материал: Медицинский оптический полиметр для медицинского применения Упаковка:Упаковывается стерильно для одноразового применения (30 шт. в упак). Год выпуска 17.11.2023г, сер.231117 | шт | 200 | 4045 | 809000
| 5 | Клинок одноразовый видеоларингоскоп UMC KZ ,размер № 4 к аппарату Видеоларингоскоп в вариантах исполнения принадлежностями VLHM5A. Германия. | Одноразовое лезвие (Клинки) MD11, размер: I/II/III/IV/V Клинок одноразовый на видеоларингоскоп UMC KZ, размер №4 к аппарату Видеоларингоскоп в вриантах исполнения с пренадлежностями VLHM5A Профиль:Лор, реанимация Материал: Медицинский оптический полиметр для медицинского применения Упаковка:Упаковывается стерильно для одноразового применения (30 шт. в упак).Год выпуска 11.07.2023г, сер.231117 | шт | 100 | 4045 | 404500
| 6 | Катетер дренажный, -Набор катетера типа Pigtail с фиксирующей нитью № 8 | Катетер дренажный -Гидрофильный дренаж типа "Pigtail" с фиксирующей нитью. Состав: дренажный катетер типа "Pigtail", 4 отверстиями на дистальной части, размерами: диаметр: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; длинами: 20, 25, 30, 40 см - 1 шт, фиксирующая нить - 1 шт, металлическая жесткая канюля - 1 шт, троакарная игла - 1 шт, распрямитель - 1 шт. Для проводников диаметром - 0.035" и 0.038". Метод стерилизации: этиленоксидом | шт | 5 | 52000 | 260000
| 7 | Катетер дренажный, -Набор катетера типа Pigtail с фиксирующей нитью № 10 | Катетер дренажный -Гидрофильный дренаж типа "Pigtail" с фиксирующей нитью. Состав: дренажный катетер типа "Pigtail", 4 отверстиями на дистальной части, размерами: диаметр: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; длинами: 20, 25, 30, 40 см - 1 шт, фиксирующая нить - 1 шт, металлическая жесткая канюля - 1 шт, троакарная игла - 1 шт, распрямитель - 1 шт. Для проводников диаметром - 0.035" и 0.038". Метод стерилизации: этиленоксидом | шт | 5 | 52000 | 260000
| 8 | Катетер дренажный, -Набор катетера типа Pigtail с фиксирующей нитью № 12 | Катетер дренажный -Гидрофильный дренаж типа "Pigtail" с фиксирующей нитью. Состав: дренажный катетер типа "Pigtail", 4 отверстиями на дистальной части, размерами: диаметр: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; длинами: 20, 25, 30, 40 см - 1 шт, фиксирующая нить - 1 шт, металлическая жесткая канюля - 1 шт, троакарная игла - 1 шт, распрямитель - 1 шт. Для проводников диаметром - 0.035" и 0.038". Метод стерилизации: этиленоксидом | шт | 5 | 52000 | 260000
| 9 | Катетер дренажный, -Набор катетера типа Pigtail с фиксирующей нитью № 14 | Катетер дренажный -Гидрофильный дренаж типа "Pigtail" с фиксирующей нитью. Состав: дренажный катетер типа "Pigtail", 4 отверстиями на дистальной части, размерами: диаметр: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; длинами: 20, 25, 30, 40 см - 1 шт, фиксирующая нить - 1 шт, металлическая жесткая канюля - 1 шт, троакарная игла - 1 шт, распрямитель - 1 шт. Для проводников диаметром - 0.035" и 0.038". Метод стерилизации: этиленоксидом | шт | 3 | 52000 | 156000
| 10 | "Проводник диагностический 0,035''х180см, Clever № 14 | Проводник диагностический, одно дистальный. Проводник изготовлен из нержавеющая никель-хромовая сталь с тефлоновым покрытием (PTFE) PRECOAT. Проксимальная сварка стержня выполняется одновременно для компонентов: сердечник, лента, рулон, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. Проводник длиной не менее 180 см, наружный диаметр не более 0,035". Дистальный кончик проводника типа J изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть 30 мм ± 0,5 мм. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу. Проводник имеет неподвижный стержень (FC, FS). J должен открыться до минимум 150 градусов. Минимальная разрывная нагрузка 2,7 фунта. Проводник упакован в пластиковое кольцо и в герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Метод стерилизации: этиленоксидом | шт | 18 | 12700 | 228600
| ИТОГО | [5 empty] | 4443312
3. Сроки и условия поставки – по заявке заказчика в течение 2024 года. Поставляемый товар должен хранится и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами.
4. Место предоставления(приема) документов: город Павлодар, улица Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж бухгалтерия Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 09:00 часов 26 августа 2024 года
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11:00 часов 26 августа 2024 года по адресу город Павлодар, улица Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж отдел государственных закупок.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Приложение 5 настоящих Правил, Типовой договор закупа (между заказчиком и поставщиком)
Приложение 2
Форма
Ценовое предложение потенциального поставщика
_______________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства или медицинского изделия
№ закупа ____________ Способ закупа ____________ Лот № _____________
| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)
| 2 | Характеристика
| 3 | Единица измерения
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | *
| 12 | Количество в единицах измерения (объем)
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
| 14 | График поставки
* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора
Дата "___" ____________ 20___ г..
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________
Подпись _________
Печать (при наличии)