## прилож
№ лота | Наименование лотов | Наименование медицинского изделия | Ед. измерения | Кол-во | цена | цена | Сумма, тенге
Лот №1 | Контур дыхательный 1,6м с одним проводом нагрева и дополнительным шлангом 0,8м | Контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный материал Flextube, диаметр шлангов 22 мм, длина 1,6 м, с проводом обогрева в шланге вдоха, линия обогрева витая по внутренней стенке шланга, с встроенным в соединительный коннектор на камеру увлажнения электроразъёмом, с разборным самогерметизирующимся влагосборником в канале выдоха, с клапаном поворотного типа, обеспечивающим герметичность в любом положении влагосборника, с параллельным Y-образным соединителем с температурным портом с герметизирующей "not loosing" заглушкой и портом дозированного введения, с тст-защитным колпачком на коннекторе на пациента, с дополнительным шлангом 0,8 м, с принадлежностями: соединители 22М-22М - 2шт. | штука | 30 | 18000 | 16572 | 497160
Лот №2 | Контур дыхательный конфигурируемый Compact II 2,0м, мешок 2л, дополнительный шланг 1.5м | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный циркуляционный растягивающийся конфигурируемый Compact II для взрослых. Диаметр не более 22мм. Длина контура не менее 2 м в растянутом состоянии, в сжатом - не более 0,8 м. Сопротивление контура в сжатом состоянии при потоке 60 л/мин (инспираторный и экспираторный каналы) не более 1,5 мбар, в растянутом - не более 1,6 мбар. Комплаенс контура в сжатом состоянии не более 0,1 мл/мбар, в растянутом – не более 0,5 мл/мбар. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F. На пациента - угловой переходник (к интубационной трубке, к маске) с портом Луер Лок, коннекция 15М-22М/15F. | штука | 180 | 4825 | 5320 | 957600
Лот №3 | Контур дыхательный к аппарату транспортировочный ИВЛ «pNeuton» | Дыхательный контур пациента для детей и взрослых. Предназначен для использования с аппаратами pNeuton. Длина 1,8 метра, диаметр шланга 22 мм. Одноразовый. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.Упаковка снабжена: 1. тремя держателями -фиксаторами для шланга Состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной для удлинительного щланга и двойной клипсы для шлангов дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с приливом фиксации на клипсе. | штука | 60 |  | 8514 | 510840
Лот №4 | Дыхательный одноразовый контур для назального СРАР с генератором и проводом нагрева для новорожденных | Однолинейный дыхательный контур для младенцев, с обогревом, с камерой MR290, коллектором давления, линией, давления и генератором системы CPAP (для подключения к генераторам потока). Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м/0,5м, с линией мониторинга, с линией для инспираторного порта аппарата Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 120 | 14000 | 13658 | 1638960
Лот №5 | Контур дыхательный реверсивный для взрослых | Контур ПВХ реанимационный взрослый, гладкоствольный. Набор гладкоствольных шлангов и трубок из ПВХ, диаметр 22мм. Общая длина трубки для линии вдоха 160см, (состоит из двух трубок длиной по 80см.), общая длина основной трубки для линии выдоха 160см, (состоит из двух трубок длиной по 80см). | штука | 4500 | 5500 | 9500 | 42750000
Лот№6 | Контур пациента (одноразовый) для аппарата транспортного кувеза «DRAGER» TI 500 Globe Trotter | Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. | штука | 200 |  | 20993 | 4198600
Лот №7 | Одноразовый дыхательный контур, с проводом нагрева, с камерой увлажнения | Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления (поток >4 л/мин.). Линия вдоха со встроенной спиралью нагревателя 110 см. Линия выдоха со встроенным влагосборником Удлинитель для инкубатора 30 см. | штука | 200 |  | 29000 | 5800000
Лот №8 | Фильтр бактерицидный взрослый одноразовый | Фильтр бактерицидный, взрослый, одноразовый | штука | 4550 |  | 824 | 3749200
Лот№9 | Фильтр дыхательный, бактерицидный, неонатальный | Фильтр дыхательный, бактерицидный, неонатальный | штука | 2400 |  | 1177 | 2824800
Лот №10 | Трубка пациента 250см | Трубка пациента 250см XD2040 соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом, имеет 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости | штука | 300 |  | 2500 | 750000
Лот №11 | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 3 (фиброоптика) | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 3 (фиброоптика) | штука | 2000 |  | 2036 | 4072000
Лот №12 | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 4 (фиброоптика) | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 4 (фиброоптика) | штука | 1000 |  | 2036 | 2036000
Лот №13 | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x40+1x20 мл +2 +8 С | ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 1x40+1x20 мл +2 +8 С | упак | 20 |  | 217100 | 4342000
ИТОГО | [6 empty] | 74127160