## офтал
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки медицинских изделий для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | Офтальмологический вискоэластичный раствор стерильный, однократного применения, в шприце объемом 1мл, с канюлей 27G | Офтальмологический стерильный, апирогенный, вискоэластичный раствор высокоочищенный, не вызывающих воспаления натрия хондроитин сульфата и натрия гиалуроната. Вязкость которого составляет 40.000-110.000 мПа.с (при скорости сдвига 1 сек-1, 25°С). В одноразовых шприцах с луер-наконечником по 1 мл с отдельной стерильной тупоконечной канюлей 27 калибра. Раствор офтальмологический вискоэластичный имеет средний когезивно/дисперсивный индекс (CDI) = 12. Вискоэластичные характеристики позволяют эффективно поддерживать объем, и дисперсные свойства обеспечивать защиту тканей для капсулорексиса. Вискоэластичный раствор поддерживает объем передней камеры, улучшает визуализацию во время операции, защищает эндотелий роговицы. | шт | 2000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
2 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2.3 мм | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Все ножи предназначены только для одноразового применения, они стерильно упакованы в блистерную упаковку. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи с гладкой поверхностью, закругленным кончиком и предназначены для выполнения точных туннелей, карманов и разрезов. Такими ножами также рекомендуется выполнять первичные разрезы, так называемые «канавки» или «желобки». Уникальная конструкция и дизайн лезвия позволяют производить наиболее точные и деликатные ламеллярные рассечения. Лезвие может быть расположено в одной плоскости по отношению к рукоятке или под углом. Ширина лезвия в самой широкой части 2,3 мм. | шт | 520 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
3 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2.4 мм | Офтальмологические ножи состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи предназначены для выполнения разрезов определенной ширины, кератом с двойной заточкой с шириной лезвия не более 2,4 мм | шт | 2300 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
4 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 20 ga | Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур.Ножи позволяют производить водонепроницаемые, самозакрывающиеся разрезы для введения через них инфузионных наконечников, ножей для витреального тела и других инструментов, используемых при витреоретинальной хирургии, с шириной лезвия 20ga. | шт | 1200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
5 | Нож офтальмологический стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2,75 мм | Офтальмологические ножи состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения разрезов, туннелей, карманов в процессе проведения офтальмологических хирургических процедур. Ножи предназначены для выполнения разрезов определенной ширины, кератом с двойной заточкой с шириной лезвия не более 2,75 мм | шт | 2000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
6 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 15° | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмо хирургических процедурах. Ножи офтальмологические чрезвычайно острые с односторонним режущим краем. Заточка лезвия выполнена под углом 150. | шт | 3840 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
7 | Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с углом заточки 45° | Офтальмологические ножи одноразового применения состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Лезвие всегда изготовлено из нержавеющей стали (качества 420) (SS). Рукоятки изготавливают из поликарбоната или из ABS. Ножи офтальмологические, стерильные, одноразового применения предназначены для хирургов-офтальмологов для выполнения склеральных, лимбальных разрезов, парацентезов, а также для широкого спектра других хирургических манипуляций, применяемых в офтальмо хирургических процедурах. Ножи офтальмологические чрезвычайно острые с односторонним режущим краем. Заточка лезвия выполнена под углом 450. | шт | 800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
8 | Картридж D к рукоятке Monarch III из Система имплантации интраокулярных линз Monarch III | Картриджи D представляют собой пластиковую конструкцию с отверстием для ввода линзы с одной стороны и с отверстием для имплантации линз. Изделие однократного применения. И применяется совместно с рукояткой Monarch III и предназначены для складывания и имплантации интраокулярной линзы при проведении операции по удалению катаракты. Технические характеристики: длина -4,17 см, ширина 0,57см. Диаметр вход-ного отверстия 0,20 см, диаметр выходного отверстия - 0,15см Носики картриджей на выходе скошены под углом 45гр.. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности - 3 года. | шт | 3500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
9 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный монофиламентный размерами 8-0, длиной 30см(12"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера нейлон. Однократное использование с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 8-0, длиной 30см(12"). | шт | 1000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
10 | Биполярный эрейзер для склеры, 31 мм рукоятка с 45° скосом наконечника, автоклавируемый, с коннектором типа Лемоза. | Биполярный пинцет из комплекта Система офтальмологическая микрохирургическая STELLARIS PC Vision Enhancement System с принадлежностями | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
11 | Биполярный эрейзер с коннектором типа Лемоза | Биполярный эрейзер для склеры, 31 мм рукоятка с 45° скосом наконечника, автоклавируемый, с коннектором типа Лемоза. | шт | 10 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
12 | Биполярные кабели с разъемом типа Лемо из комплекта Система офтальмологическая микрохирургическая STELLARIS PC Vision Enhancement System с принадлежностями | Биполярный кабель с разъемом типа Лемо, 1 шт. в упаковке Область применения: Хирургия заднего отрезка | шт | 3 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
13 | Шовный офтальмологический материал нейлон черный монофиламентный размерами 10-0, длиной 30см(12"), с иглами, стерильный, однократного применения | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера нейлон. Однократное использование с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 10-0, длиной 30см(12"). | шт | 300 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
14 | Системы (блоки) управления потоками из Системы Infiniti Vision офтальмологическая | Системы (блоки) управления потоками: офтальмологические, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Тип системы FMS определяется автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы FMS в жидкостный модуль консоли, автоматически производятся все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Система FMS является интерфейсом между консолью Inftnit и хирургическим наконечником. Она используется для регулирования подачи ирригационного раствора BSS к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел состоит из жесткой пластиковой жидкостной камеры, дренажного мешочка, бесконтактного датчика давления, ирригационных (прозрачного цвета) и аспирационных (с синей полосой) трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором. В набор входит: 1.Система управления потоками Ultrasound FMS (Кассета Basic US Pak)(6 штук) 2.Наконечник 375/40 Turbo-Sonics ультразвуковой Kelman (0,9 mm) (6 штук) 3.Рукав инфузионный MicroSmooth (0,9 mm) | шт | 200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
15 | Наконечники: Ирригации/Аспирации из Системы Infiniti Vision офтальмологическая | Наконечники: ирригации/Аспирации из Система Infiniti Vision офтальмологическая являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. | шт | 600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
16 | Рукоятка (инжектор) Monarch III из Системы имплантации интраокулярных линз Monarch III | Система имплантации интраокулярных линз типа Monarch III должны предназначатьсяа для загрузки гибких интраокулярных линз из гидрофобного акрила с диаметром оптической части не менее 6мм и общим размером не менее 13мм. Описание: система имплантации интраокулярных линз типа Monarch III должна состоять из рукоятки из титана для многоразового использования и подвижного плунжера внутри рукоятки. Перемещение плунжера при работе системы должно осуществляться рукой, вращательными движениями. Система должна использоваться с полипропиленовыми картриджами одноразового использования с различными размерами рабочей части. При применении данной системы совместно с предназначенными для нее картриджами одноразового использования, линза не должна соприкасаться с другими тканями глаза, что позволяет уменьшить вероятность попадания инфекции внутрь глаза и сократить размер имплантационного разреза до 1.8 мм. | шт | 15 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
17 | Зонд для диатермии одноразовый из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Зонд для диатермии одноразовый из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – предназначен для проведения диатермических процедур во время внутриглазных операций офтальмологии. | шт | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
18 | Зонды эндолазерные из комплекта Система CONSTELLATION Vision офтальмологическая | Одноразовый офтальмологический набор лазерных эндозондов 25G для проведения лазерной фотокоагуляции сетчатки глаза к Системе офтальмологической хирургической Constellation Vision system в комплекте. Высокоточное центрированное оптоволокно, эргономичная пластиковая рукоятка с великолепной тактильной чувствительностью, стерильный. однократного применения. | шт | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
19 | Акриловая складывающаяся однокомпонентная заднекамерная линза с УФ-фильтром | Однокомпонентная интраокулярная линза, у которой основная часть состоит – из оптики, и вспомогательная часть должна состоять из - гаптики. Оптическая часть состоит полностью из мягкого гидрофобного акрилового материала (сополимера 2-фенилэтил акрилата и 2-фенилэтил метилакрилата) с высоким рефрактивным индексом (1.55) и высоким уровнем биосовместимости. Благодаря свойствам этого материала линзу до имплантации можно сложить пополам, что позволит поместить её в капсулу хрусталика через разрез приблизительно 2,4 мм. После имплантации линза мягко разворачиваться до своего полного размера. Гаптика линз, как и оптика, изготовлена из акрилового материала. Поглощение ультрафиолетовых лучей длиной 395 нм, а линза +30,0 D 400 нм. 1) оптический размер – не менее 6.0 мм 2) диаметр гаптики –13.0 мм ±0,1 мм 3) коэффициент преломления – не менее 1.55 4) ангуляция (угол между оптической и гаптической частью) – не более 0 градусов 5) А константа - 118.4 6) Диоптрийность От +6,0 до +30,0 с шагом в 0,5 D От +30,0 до 40,0 с шагом в 1,0 D | шт | 2000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
20 | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый пинцет с микротекстурированной поверхностью, обладающий повышенной силой удержания. Предназначен для манипуляций с фиброзными и сросшимися мембранами. Используется вместе с многоразовыми рукоятками | шт | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
21 | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая - одноразовый пинцет с загнутыми браншами, обеспечивающий идеальную визуализацию, предназначен для деликатной работы с внутренней пограничной мембраной и с другими тонкими мембранами. Предназначен для выполнения макулорексиса. Используется вместе с многоразовыми рукоятками | шт | 12 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
22 | Интраокулярные микроножницы из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Интраокулярные микроножницы из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовые микроножницы, предназначены для деликатной работы с внутренней пограничной мембраной и с другими тонкими мембранами. Предназначены для выполнения макулорексиса. Используется вместе с многоразовыми рукоятками | шт | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
23 | Модернизированная одноразовая канюля из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Модернизированная одноразовая канюля из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - Модернизированная одноразовая канюля для активной либо пассивной экструзии с функцией обратного потока и мягким силиконовым наконечником | шт | 48 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
24 | Пинцет зубчатый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Пинцет зубчатый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – изогнутый пинцет скребок для мембран одноразовый. | шт | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
25 | Комплект для комбинированной хирургии из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект для комбинированной хирургии из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по задней витректомии на заднем отрезке глаза и для комбинированных процедур по удалению катаракты на переднем отрезке глаза. Состав: витреотом 25+G, кассета/мешок для сбора жидкости, эндоокулярный осветитель 25+G, инфузионная канюля, система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг. | шт | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
26 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью | Линзы монолитные, прозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета. Имеют двояковыпуклую сферическую форму, гидрофобная акриловая, заднекамерная, асферическая, с желтым фильтром. Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540нм - не менее 90%. Вес 35 мг. Шероховатость поверхности 5 нм. Содержание влаги не более 1%, Минимальное значение разрешающей способности линзы по 80%, A-const – 118,4, Форма гаптики - C-образная с уплотненной центральной частью, Форма края оптики и гаптики – прямоугольная. | шт | 25 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
27 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью | Линзы монолитные, прозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета. Имеют двояковыпуклую асферическую форму, гидрофобная акриловая, заднекамерная, асферическая, с желтым фильтром. Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540нм - не менее 90%. Вес 35 мг. Шероховатость поверхности 5 нм. Содержание влаги не более 1%, Минимальное значение разрешающей способности линзы по 80%, A-const – 118,4, Форма гаптики - C-образная с уплотненной центральной частью, Форма края оптики и гаптики – прямоугольная. | шт | 300 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
28 | Линза интраокулярная гидрофобная акриловая асферическая | Асферичная, интраокулярная стерильная, гидрофобная, двояковыпуклая, акриловая, складная, цельная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью замены хрусталика глаза линза, с поглощением УФ-излучения и биосовместимым материалом Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Угол наклона гаптики: 0o Рефракционный индекс не менее 1,56 А константа: 118,5 Прямая кромка: Прямая кромка 360o Глубина передней камеры: 5,20 Диапазон диоптрий: От 0,0 до +40,0 шаг — 0,5 | шт | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
29 | Линза интраокулярная акриловая гидрофильная предустановленная в систему имплантации “RayOne” сферическая гидрофильная линза | Монофокальная сферическая 6.0 мм. Модель 100C, интраокулярная, стерильная, гидрофильная, двояковыпуклая, акриловая, предустановленная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью замены хрусталика глаза, с поглощением УФ-излучения. Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26 % УФ защита- на основе бензофенона АББЕ 56 Показатель преломления 1,46 А константа: 118,6 Угол наклона гаптики-0 o Конструкция гаптического края- Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 o Глубина передней камеры: 5,32 Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Сферический диапазон от -10D до +34D (шаг 0,5-1D). Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 o Введение линзы-плунжер для одной руки | шт | 25 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
30 | Салфека хирургическая 40*70 одноразовая стерильная | Салфека хирургическая 40*70 одноразовая стерильная | шт | 3200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
31 | Офтальмологический вискоэластичный раствор натрия гиалуроната стерильный, в шприце объемом 1мл с канюлей 27G.-1.4% | Высокомолекулярный полимер состоящий из повторяющихся дисахаридных единиц N-ацетилглюкозамина и натрия глюкуроната, связанных гликозидными связями β 1-3 и β 14, полученный из невоспалительной высокомолекулярной фракции гиалуроната натрия, Каждый предварительно заполненный шприц должен содержать 14 мг/мл высокоочищенного гиалуроната натрия, растворенного в физиологическом солевом растворе. Объем вискоэластика: 1,0мл, 1,4% Форма выпуска: шприц, прошедший финишную стерилизацию и асептически упакован. Содержание: рН 6,8-7,6 Молекулярная масса: более 3,3 × 106 дальтон Вязкость: 80,000 спз. Осмолярность: от 300 до 350 мОсм/кг Стерильность Высокая степень очистки. Апирогенность Предварительно заполненный шприц объемом 1 мл с одной канюлей для вискоэластиков 27G, отдельная коробка | шт | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
32 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% | Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего в сбалансированном фосфатном буфере. рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320 мОсм/кг. Активные ингредиенты Trypan Blue 0,5 мг. Связующее вещество - стерильная изотоническая основа. Форма выпуска – флакон 2 мл | фл | 200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
33 | Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика "СК" | Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: "СК-1" 12,9±0,6; ширина,мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05 | шт | 60 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
34 | Ирисретракторы | Ирис-ретрактор полимерный, одноразовый, стерильный, для интраоперационного расширения зрачка. 1. Ирис-ретрактор | шт | 10 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
35 | Полипропилен M0,5 (7-0) 2 иглы 8мм 3/8 кол. 60см, стерильный, одноразовый | Шовный офтальмологический материал – нейлон стерильный, Нейлон представляет собой монофиламентный нейлоновый жгут, состоящий из длинных цепей алифатического полимера нейлон. Однократное использование с иглами нейлон, черный монофиламентный: размер 7-0, длиной 60см | шт | 400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
36 | Имплантант Антиглаукомный А1 | Дренаж монолитный, прозрачный, бесцветный, сетчатый. Предназначен для хирургического лечения глаукомы с целью длительного сохранения сформированных путей оттока внутриглазной жидкости. «А1» - 96 отверстий, длина 6,0±0,05, ширина 4,0±0,05, размер отверстий 0,25±0,05, толщина 0,1±0,05, масса 0,0022 г. Дренажи изготавливаются из биосовместимого пространственно-сшитого полимера на основе лапропа, монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты. Вид стерилизации – газовая (окись этилена). | шт | 60 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
37 | Комплект для ввода вязких жидкостей из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект для ввода вязких жидкостей из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - используется для работы на заднем отрезке глаза. Является неотъемлемой частью системы. Принцип работы: инструмент позволяет ввести и удалить из заднего отрезка глаза силиконовое масло, необходимое для проведения процедуры расправления сетчатки при ее отслойке. Для подключения к системе используются специализированный коннекторы. | шт | 48 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
38 | Силиконовое масло устройством для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл | Чистое силиконовое масло, стерильное, в шприце, не имеет запаха, используется для интраокулярной тампонады в случае тяжелых, неблагоприятно текущих отслоек сетчатки, осложненных пролиферативными витреоретинопатиями; травматических отслоек; отслоек с обширными разрывами сетчатки, а также при всех других видах отслоек сетчатки, которые не могут быть излечены другими методами. Идентичность (ИК спектроскопия): cоответствует стандарту. Вязкость: 5000 - 5700 mPa.s (сСт)(сантиСтокс) Удельный вес: 0.96 - 0.98 г / см 3 Показатель преломления: 1.4030 -1.4050 Летучесть: 0-0.1% Полидисперсность: 1.0-2.3 Содержание концевых групп Si-OH: 0- 100 ppm Удельное сопротивление: 1.0-200 x 1015 Ом x см Тип устройства для введения: стеклянный шприц, объем 10 мл | шт | 48 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
39 | Коаксильные в/а наконечники системы капсульной защиты для аппарата STERALLIS | Цельный силиконовый в/а кончик. - Конструкция силиконового кончика упрощает процесс удаления наружного покрова, полирования капсулы, удаления вискоэластиком и манипуляций с ИОЛ в капсульном мешке. -Полупрозрачные силиконовые патрубки обеспечивают идеальную визуализацию. · Коаксиальные Наконечники для ирригации/аспирации , 12 шт. в из комплекта Система офтальмологическая микрохирургическая STELLARIS Vision Enhancement System | шт | 1200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
40 | Иглы для факоэмульсификации | Иглы для факоэмульсификации Ультразвуковые иглы прямые 30° под разрез 2,2 мм . Наконечники (иглы) факоэмульсификационные для системы офтальмологической микрохирургической Stellaris. Состав: игла для факоэмульсификации 2.2 мм: наличие изогнутый, с патрубком, для БКХМ 1,8мм Изогнутый наконечник с силиконовым ирригационным патрубком. nДля надрезов 1,8мм. nАспирационный порт 0,3мм. nРазработан как наконечник Люэра для системы Stellaris | шт | 144 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки
41 | Наборы для факоэмульсификации для аппарата STERALLIS | Набор для факоэмульсификации для микрохирургической офтальмологической системы Stellaris PC. Состав набора: кассета для сбора жидкости, ирригационная трубка с разъемом, аспирационная трубка с разъемом, тест- камера, ирригационные патрубки для игл 2,5 мм 2 шт, стерильная пленка для монитора, стерильная пленка для столика, стерильная пленка для пульта, ключ для факоэмульсификационных игл | шт | 300 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина, 63, склад заказчика | согласно графика поставки